# 红外光谱仪原理与操作

| 日期 2026年9月23日 20:22 | 语言 俄语 → 中文 | 时长 1小时20分20秒 | 段落 608 句 |
| --- | --- | --- | --- |

[0:00]  Speaker 1

Для тех, кто приехал позже: меня зовут Александра Ивановна Ефимова, э-э.

对于后来到的人：我叫亚历山德拉·伊万诺芙娜·叶菲莫娃，呃。

[0:03]  Speaker 1

Вы говорите по-русски или по-английски?

您说俄语还是英语？

[0:05]  Speaker 2

Иногда.

有时候。

[0:05]  Speaker 1

Нет?

没有吗？

[0:07]  Speaker 2

По-английски.

用英语。

[0:08]  Speaker 2

Чуть-чуть.

一点点。

[0:09]  Speaker 1

А по-русски?

那用俄语怎么说？

[0:10]  Speaker 2

Я лучше.

我更好。

[0:11]  Speaker 1

По-русски лучше?

用俄语更好吗？

[0:13]  Speaker 2

По-русски мне... по-английски лучше.

用俄语对我来说……英语更好。

[0:14]  Speaker 1

Лучше, да?

更好，对吧？

[0:15]  Speaker 2

По-русски лучше.

用俄语更好。

[0:19]  Speaker 1

So I— I could repeat something for you in English.

所以我——我可以用英语给你重复一下。

[0:20]  Speaker 1

Да?

对吧？

[0:20]  Speaker 2

Угу.

嗯。

[0:24]  Speaker 1

А ваш друг... вы говорите по-русски, по-английски?

而您的朋友……您说俄语还是英语？

[0:27]  Speaker 2

Э-э, в общем, можно.

呃，总之，可以。

[0:28]  Speaker 2

По-русски.

用俄语。

[0:30]  Speaker 1

По-русски лучше, да.

用俄语更好，对吧。

[0:38]  Speaker 1

Вот. После каждого занятия я присылаю вам...

就是这样。每次课后我都给你们发……

[0:44]  Speaker 1

Вопросы, чтобы вы могли посмотреть и повторить, то, что было.

问题，这样你们就可以查看并复习之前讲过的内容。

[0:44]  Speaker 2

Угу.

嗯。

[0:45]  Speaker 1

Да?

对吧？

[0:57]  Speaker 1

То же самое я делала тогда, когда у меня ребята русскоязычные, да, мы всегда сначала начинали занятия, с каких-то вопросов.

我以前带过俄语系的学生，也做过同样的事情。我们总是先从一些问题开始上课。

[1:04]  Speaker 1

Поэтому сейчас у нас идёт повторение первой лекции.

所以现在我们正在复习第一讲。

[1:08]  Speaker 1

Если мне удастся аккуратно листать, то я...

如果我能小心翼翼地翻页，那么我……

[1:13]  Speaker 1

Что мы повторяем?

我们要复习什么？

[1:23]  Speaker 1

Мы занимаемся инфракрасным диапазоном спектра, и примерная граница...

我们研究的是红外光谱范围，示例边界……

[1:26]  Speaker 1

И вот между.

以及它们之间的……

[1:33]  Speaker 1

Ультрафиолетовым (UV) и дальним — здесь указаны волновые числа.

在紫外（UV）和远紫外之间——这里标出了波数。

[1:41]  Speaker 1

Поэтому повторите: кто был в прошлый раз, какие примерно границы.

所以请重复一下：上次是谁，大概的边界是多少。

[1:45]  Speaker 1

Среднего вот этого инфракрасного диапазона.

这个红外范围的中间部分。

[1:48]  Speaker 1

Можете повторить?

可以再说一遍吗？

[2:01]  Speaker 1

В каких... в каких границах спектра по волновым числам находятся средние инфракрасные диапазоны?

在哪些波数范围内，中红外波段位于光谱中？

[2:05]  Speaker 1

Понятен вопрос?

问题清楚吗？

[2:07]  Speaker 1

Или тяжело?

还是很难？

[2:12]  Speaker 1

Можете повторить, да?

可以再说一遍吗？

[2:25]  Speaker 1

Хорошо. Значит, тогда когда вы будете смотреть эти слайды, ещё раз обратите внимание, что здесь написаны примерные значения волнового.

好的。那么，当你们看这些幻灯片时，请再注意一下，这里写的是波的示值。

[2:38]  Speaker 1

Числа, в которых мы будем все наши спектры рисовать. Это вот этот диапазон между фиолетовым штрихом и этим штрихом, это средний инфракрасный диапазон.

我们将把所有谱图绘制在这些数值上。这个从紫色短线到这条短线之间的范围，就是中红外范围。

[2:43]  Speaker 1

Дальше.

继续。

[2:52]  Speaker 1

Я вам показываю ещё раз тот слайд, на котором была нарисована такая общая схема респектрометра.

我再给大家看一下那张画有光谱仪大致示意图的幻灯片。

[2:57]  Speaker 1

Кто может сказать.

谁能说一下。

[3:02]  Speaker 1

Как называется вот эта основная часть респектрометра?

这个光谱仪的主要部分叫什么？

[3:08]  Speaker 1

Это источник излучения.

这是辐射源。

[3:15]  Speaker 1

Дальше — свет, попадает вот в такую оптическую часть. Как она называется?

接下来，光进入这样的光学部分。它叫什么？

[3:16]  Speaker 1

Помните?

还记得吗？

[3:21]  Speaker 1

Да?

对吧？

[3:22]  Speaker 2

Да.

是的。

[3:23]  Speaker 1

Значит, вот вопросы, да?

那么，就是这些问题，对吧？

[3:29]  Speaker 1

Эта часть, значит, вот.

这一部分，就是这个。

[3:33]  Speaker 1

Я эти вопросы напишу и ещё раз вам пошлю.

我会把这些问题写下来，再发给你们。

[3:41]  Speaker 1

Значит, вот эта часть называется интерферометром.

那么，这一部分叫作干涉仪。

[4:04]  Speaker 1

Где здесь написан... записан математический вид, тот сигнал, тот поток излучения, который попадает у нас на фотоприёмник. Значит, раз, два и три. Где записан тот сигнал, который попадает на фотоприёмник?

这里写的是哪里……记录了数学表达式，也就是照射到光电接收器上的信号、辐射通量。那么，一、二、三。接收到的信号记录在哪里？

[4:08]  Speaker 1

Тот, кто был на лекции.

上过这堂课的人。

[4:23]  Speaker 1

Где записано выражение для потока излучения, которое регистрирует наш фотоприёмник, который здесь находится?

记录我们这里光电接收器所接收到的辐射通量的表达式写在哪里？

[4:25]  Speaker 1

Угу.

嗯。

[4:31]  Speaker 1

Так? Ваши из трёх вариантов первый, второй, третий где?

这样吗？三个选项中的第一个、第二个和第三个在哪里？

[4:35]  Speaker 2

Э-э, третий.

呃，第三个。

[4:36]  Speaker 1

Третий, да?

第三个，对吧？

[4:42]  Speaker 1

Значит, вот когда у нас от источника излучения...

那么，当我们的辐射源……

[4:53]  Speaker 1

Попадает на фото... сюда на интерферометр свет, потом проходит через образец, то на фотоприёмнике мы получаем вот этот сигнал.

光到达照片上……到这里进入干涉仪，然后穿过样品，我们就会在光电探测器上接收到这个信号。

[4:59]  Speaker 1

Первая часть у нас постоянная, она не меняется.

第一部分是恒定的，不会变化。

[5:05]  Speaker 1

Во второй части мы видим вот здесь букву дельта, что.

在第二部分，我们在这里看到字母德尔塔，什么……

[5:08]  Speaker 1

Ой,

哎呀，

[5:15]  Speaker 1

не получится.

不行。

[5:27]  Speaker 1

Не получится.

不行。

[5:47]  Speaker 2

Всё.

完了。

[5:49]  Speaker 1

Всё? Значит, где.

都好吗？那么，在哪里？

[6:06]  Speaker 1

I need this way.

我需要这种方式。

[6:07]  Speaker 2

Угу.

嗯。

[6:17]  Speaker 1

Как называется вот эта величина, что это такое?

这个量叫什么？它是什么？

[6:21]  Speaker 1

Что обозначено буквой дельта?

用德尔塔字母表示的是什么？

[6:22]  Speaker 1

Кто помнит?

谁还记得？

[6:30]  Speaker 2

Это... это оптическая опасность.

这是……这是视觉危险。

[6:33]  Speaker 1

Это... это оптическая разность хода.

这……这是光程差。

[6:33]  Speaker 2

Да.

是的。

[6:48]  Speaker 1

Я повторю для тех, кого не было: у нас вот это зеркало движется, и поэтому меняется разность хода между лучами, которые попадают от этого зеркала. И от этого зеркала.

我再为那些没在场的人重复一遍：我们这里这个镜子在移动，因此从这面镜子射出的光线之间的光程差会改变。以及从那面镜子射出的光线。

[7:06]  Speaker 1

И вот то слагаемое, которое мы обозначаем буквой i, оно зависит от разности хода вот это слагаемое, оно здесь написано, как оно называется.

而我们用字母 i 表示的这一项，它取决于光程差。这一项在这里写了出来，它叫什么。

[7:09]  Speaker 2

Это интерферо.

这是干涉。

[7:09]  Speaker 1

Интерферограмма.

干涉图。

[7:24]  Speaker 1

Это тот переменный сигнал, который дальше обрабатывает наш фотоприёмник, наш прибор, вот интерферограмма вот ещё раз на неё посмотрим.

这是后续由我们的光电接收器、我们的仪器进行处理的可变信号，我们再看一下干涉图。

[7:34]  Speaker 1

Какая у неё основная особенность? У неё в нулевой точке интерферограмма имеет максимум.

它的主要特点是什么？它在零点处的干涉图有一个极大值。

[7:39]  Speaker 1

Теперь.

现在。

[7:41]  Speaker 1

Смотрим, да?

看，对吧？

[7:48]  Speaker 1

Вот. То есть мы вспомнили, что такое интерферограмма.

好了。也就是说，我们回忆了什么是干涉图。

[7:52]  Speaker 1

Вот её выражение, и мы вспомнили, как интерферограмма выглядит.

这就是它的表达式，我们也回忆了干涉图谱是什么样的。

[7:56]  Speaker 1

Кто помнит?

谁还记得？

[8:02]  Speaker 1

Что... кто может объяснить, что такое разрешение или предел разрешения в спектре?

什么……谁能解释一下光谱中的分辨率或分辨率极限是什么？

[8:12]  Speaker 1

Что такое разрешение или предел разрешения? Кто-то может объяснить?

什么是分辨率，或者说分辨率极限？有人能解释一下吗？

[8:14]  Speaker 1

Так.

那么。

[8:22]  Speaker 1

А?

啊？

[8:24]  Speaker 1

Никакого нету.

一个也没有。

[8:27]  Speaker 1

Что?

什么？

[8:32]  Speaker 1

Плохо.

不好。

[8:45]  Speaker 1

Так, я прошу прощения, когда я пере... скажу замелом, сейчас пока я не могу рисовать.

那么，我道歉，当我转……我会说“磨碎”，现在我不能画画。

[8:46]  Speaker 2

Ну где?

哪里？

[8:47]  Speaker 1

Вот там, всё.

就在这里，好了。

[8:52]  Speaker 1

Так, это мне нужно переключать экран.

嗯，这个我需要切换屏幕。

[8:52]  Speaker 1

Я не смогу.

我做不到。

[8:57]  Speaker 1

Вот. Значит, что мы тогда повторяли ещё раз?

就是这样。那我们刚才重复了一遍什么？

[9:00]  Speaker 1

Вот я так.

我就这样。

[9:02]  Speaker 2

Что ещё мы можем повторить?

我们还能再复习什么？

[9:15]  Speaker 1

Через две недели мы будем работать в практикуме на приборе в другом корпусе, и вот здесь.

两周后，我们会在另一栋楼的仪器实践室里工作，就在这里。

[9:25]  Speaker 1

Написано на русском языке та спектральная программа, которую... значит, та программа с помощью которой работает наш прибор.

写光谱程序用的是俄语，也就是……我们仪器运行所用的那个软件。

[9:34]  Speaker 1

Что мы уже можем... что мы уже знаем про прибор?

我们已经能……我们已经知道关于这个仪器的什么了？

[9:47]  Speaker 1

У него есть такие вот предварительные настройки, advanced — это предварительная настройка, и в первую очередь, когда у нас... сейчас я вам покажу.

它有这些预设设置，高级设置就是预设设置，而且首先，当我们……现在我给大家演示一下。

[9:57]  Speaker 1

Сейчас покажу на своих ладошках, да? Если у нас в спектре есть какие-то вот такие две линии, у меня нет мела, я не могу нарисовать, да?

现在我用自己的手来示范一下，好吗？如果我们在光谱里有这样两条线，我这里没有粉笔，画不出来，对吧？

[10:05]  Speaker 1

То если они у нас вот так расположены, мы хорошо видим обе руки, да? То есть мы эти две линии в спектре хорошо разрешаем.

如果它们是这样排列的，我们就能清楚地看到双手，对吧？也就是说，我们能很好地分辨光谱中的这两条线。

[10:24]  Speaker 1

Если они у нас находятся близко, вот так накладываются друг на друга, мы их уже не видим отдельно, да? Вот... то есть мы их можем разрешить, когда они вот это вот так вот рядышком находятся, и мы видим одну хорошо и другую. То есть в первую очередь нас интересует.

如果它们彼此靠近，像这样重叠，我们就已经无法分别看到它们了，对吧？嗯……也就是说，当它们像这样挨着排列时，我们就能把它们分辨出来，清楚地看到一条和另一条。也就是说，我们首先关注的是……

[10:28]  Speaker 1

Какая это величина, это разрешение в спектре.

这个值是多少？这就是光谱分辨率。

[10:34]  Speaker 1

Мы её знаём и про неё мы уже... я уже вам рассказывала на первых семинарах.

我们知道它，而且关于它我们已经……我之前已经在第一次研讨课上跟你们讲过了。

[10:40]  Speaker 1

Вот про остальные эти строчки я пока ничего не говорила.

至于其他这些行，我还没讲过。

[10:48]  Speaker 1

То есть таким цветом выделены те моменты, о которых я уже рассказывала.

也就是说，我刚才讲过的那些内容用这种颜色标出来了。

[10:59]  Speaker 1

Дальше сегодня я буду рассказывать про то, какие бывают источники и из каких материалов сделаны светоделители.

接下来，今天我会讲一下有哪些类型的光源，以及分光镜是由哪些材料制成的。

[11:02]  Speaker 1

О чём я уже вам рассказывала в прошлый раз?

我上次跟大家讲了什么？

[11:11]  Speaker 1

Что мы, когда мы работаем с прибором, сначала мы задаём то разрешение, которое нас интересует, тот теоретический значение.

当我们使用这个仪器时，首先会设定我们感兴趣的分辨率，也就是理论值。

[11:17]  Speaker 1

Для того чтобы оно зависит от того, насколько далеко вы продвигаете зеркало.

这样它就取决于你把镜子推进多远。

[11:24]  Speaker 1

Чем дальше вы передвигаете зеркало, тем лучше у вас вот расстояние между линиями вы хорошо видите.

您移动镜子的距离越远，线条之间的间距就越清晰可见。

[11:41]  Speaker 1

Но для того чтобы наш прибор нам обеспечил то разрешение, которое мы хотим, мы пользуемся ещё одним параметром, который есть в программе, и он называется апертура или диафрагма.

但为了使我们的仪器达到我们想要的分辨率，我们还使用程序中的另一个参数，它叫作光圈或光阑。

[11:44]  Speaker 1

По-русски. Что это такое?

用俄语。这是什么？

[12:00]  Speaker 1

Как это выглядит? Вот здесь с точки нарисован источник, схематично, и тот свет, который идёт... внимание, сценарий. А дальше стоит такой диск, к которому вырезаны маленькие круглые отверстия разного диаметра.

它是什么样的？这里从点画了一个光源，示意性地表示，以及所发射的光……注意，脚本。然后是一个圆盘，圆盘上切出不同直径的小圆形孔。

[12:10]  Speaker 1

И вот эти отверстия разного диаметра, они как раз и вот являются такой апертурой или диафрагмой.

而这些不同直径的孔，正是这种光阑或光圈。

[12:15]  Speaker 1

Что ещё мы уже знаем про эту программу?

我们已经知道这个软件还有什么？

[12:22]  Speaker 1

Значит, про фотоприёмник я буду рассказывать. Вот это я буду рассказывать позже.

那么，我会讲讲光电接收器。这个我稍后会讲。

[12:27]  Speaker 1

Вот здесь написаны строчки: величина усиления сигнала.

这里写着几行内容：信号增益的大小。

[12:30]  Speaker 1

Что у нас происходит?

发生了什么？

[12:33]  Speaker 1

У нас...

我们……

[12:43]  Speaker 1

Тогда, когда первый раз прибор регистрирует интерферограмму, он специально...

当仪器第一次记录干涉图时，它会特意……

[12:53]  Speaker 1

Подбирает сам прибор, не мы, а сам прибор подбирает коэффициент усиления сигнала так, чтобы вот это значение, оно было максимальным, которое он может измерить.

仪器自己选择信号增益系数，不是我们，而是仪器本身选择，使这个值达到它能测量的最大值。

[12:56]  Speaker 1

Вот. Что ещё?

就是这样。还有什么？

[12:59]  Speaker 1

Значит, больше.

也就是说，更大。

[13:01]  Speaker 1

Пока мы ничего не знаем.

目前我们什么都不知道。

[13:04]  Speaker 1

Что мы здесь... что мы здесь проходили?

我们在这里……我们在这里学了什么？

[13:09]  Speaker 1

Значит, вот здесь.

也就是说，就在这里。

[13:18]  Speaker 1

В программе вы увидите строчку: вот здесь параметры низкой и высокочастотных электронных фильтров.

在程序中，您会看到一行：这里是低通和高通电子滤波器的参数。

[13:22]  Speaker 1

Тоже нужно вспомнить.

也需要回忆一下。

[13:29]  Speaker 1

Первая лекция.

第一讲。

[13:30]  Speaker 1

Зачем у нас в нашем приборе стоят электронные фильтры? Кто-нибудь помнит?

为什么我们的仪器里装有电子滤波器？有人记得吗？

[13:31]  Speaker 1

Из вас?

你们当中有人吗？

[13:51]  Speaker 1

Значит, они стоят для того, чтобы мы могли.

也就是说，它们是为了让我们能够……

[14:04]  Speaker 1

Ограничивая фильтр, он всегда что-то ограничивает, и ограничивая частоты электронные, мы одновременно ограничиваем оптический диапазон спектра. Я напоминаю, да?

通过限制滤波器，它总是会限制某些东西；而通过限制电子频率，我们同时也会限制光谱的光学范围。我提醒一下，好吗？

[14:10]  Speaker 1

Что мы ещё проходили? То есть обратите внимание, вот это мы уже тоже проходили.

我们还学过什么？也就是说，请注意，这个我们已经讲过了。

[14:14]  Speaker 1

В программе есть фактор дополнения нулями.

程序中有一个零点补零因子。

[14:18]  Speaker 1

Он используется для того, чтобы у нас спектр более гладкий был.

它的作用是使谱线更平滑。

[14:24]  Speaker 1

И в программе мы выбираем функцию подизации.

在程序中，我们选择分段函数。

[14:26]  Speaker 1

Это мы тоже проходили.

这个我们之前也讲过了。

[14:30]  Speaker 1

Помните ли вы, что такое функция подизации?

还记得什么是函数式编程吗？

[14:32]  Speaker 1

Или зачем она нужна?

或者它为什么需要它？

[14:58]  Speaker 1

Вот смотрите, вы тогда дома, это вопросы, которые я вам присылала вот вам и вашим коллегам, да, по первой лекции, посмотрите, пожалуйста, дома, ещё раз эти вопросы.

你看，你在家的时候，这些是我之前发给你的和你同事们的问题，对，关于第一节课的，请你在家再仔细看一遍这些问题。

[15:03]  Speaker 1

И если непонятно, я могу вам ещё раз рассказать, да, ещё раз ответить.

如果还有不明白的，我可以再给大家讲一遍，再回答一遍。

[15:14]  Speaker 1

Вот это мы так... ну, каждая лекция в начале мы постараемся вспомнить то, что проходили раньше.

这个我们就是这样……嗯，每节课一开始，我们都会尽量回顾一下之前学过的内容。

[15:22]  Speaker 1

Ну вот, вот.

嗯，就是这样。

[15:27]  Speaker 1

Следующий слайд — это тоже.

下一张幻灯片也是。

[15:30]  Speaker 1

Теперь мы уже здесь.

现在我们已经到了这里。

[15:35]  Speaker 1

Ничего не проходили, да, здесь нет такого красного цвета.

什么都没讲过，对吧，这里没有那种红色。

[15:39]  Speaker 1

Что мы ещё увидите в программе, когда будете работать?

你们在操作时还会看到程序中的哪些内容？

[15:43]  Speaker 1

Вот в программе у вас будут...

你们的课程会涉及……

[15:53]  Speaker 1

У вас будут спрашивать: какой фактор дополнения написать, число, какую функцию подизации выбрать.

你们会被告知要写什么补充因子、数字，以及选择哪个子集划分函数。

[16:00]  Speaker 1

И вот здесь тоже вам нужно будет в программе выбирать ещё два параметра.

这里您还需要在程序中选择另外两个参数。

[16:05]  Speaker 1

Это фазовые коррекции и разрешение фазного спектра.

这是相位校正和相位谱分辨率。

[16:07]  Speaker 1

Что это такое?

这是什么？

[16:13]  Speaker 1

Значит, если посмотреть на.

也就是说，如果看一下……

[16:21]  Speaker 1

Вот этот слайд, то в теории функция интерферограмма, она должна быть симметрична.

看这张幻灯片，理论上，干涉图的函数应该是对称的。

[16:36]  Speaker 1

Для того чтобы... ну, мы видели, что если у нас есть реальный прибор, то по разным причинам у нас функции здесь такая симметричная не будет. Она немножко искажается от того.

为了……嗯，我们已经看到，如果使用实际仪器，那么由于各种原因，这里的函数就不会如此对称。它会因此稍微失真。

[16:37]  Speaker 1

Что мы по точкам её по отдельным измеряем.

因为我们是逐点测量的。

[16:40]  Speaker 2

Вот такой диаметр функции не будет.

函数不会是这样的直径。

[17:04]  Speaker 1

Поэтому, чтобы из этой функции, из интерферограммы, мы могли восстановить вот здесь написано операция, как мы из интерферограммы, то есть мы под значок интеграла подставляем всю вот эту функцию, дальше интегрируем по косинусу и получаем тот спектр, который мы видим на экране.

因此，为了从这个函数，也就是从干涉图中恢复出来，这里写着运算过程：我们把整个函数代入积分符号下面，然后对余弦进行积分，得到屏幕上看到的那个光谱。

[17:05]  Speaker 2

Вот какой-то спектр, который мы видим.

这就是我们看到的某种谱。

[17:08]  Speaker 1

Для этого у нас есть два пути.

为此，我们有两种方法。

[17:12]  Speaker 1

Один вариант — мы.

一种选择是我们。

[17:19]  Speaker 1

Зеркало передвигаем от одного максимального положения до такого же противоположной стороны.

我们将镜子从一侧的最大位置移动到相对的另一侧。

[17:29]  Speaker 1

И тогда здесь вот вместо такого интеграла от косинуса будет стоять интеграл по... здесь экспоненциальной функции.

那么在这里，这个余弦的积分将被换成一个... 这里用指数函数的积分。

[17:37]  Speaker 2

Я вам добавлю потом на слайды, чтобы было понятнее.

稍后我会把它们添加到幻灯片上，这样会更清楚。

[17:55]  Speaker 1

Вот. И если у нас интерферограмма двусторонняя, то есть она записывается слева и справа от нуля, то мы можем из неё сразу получить вот такой модуль от спектра.

就是这样。如果干涉图是双侧的，也就是说，它记录在零点左右两侧，那么我们就能直接从中得到这样的频谱模。

[18:00]  Speaker 1

А если у нас... если мы не хотим...

如果我们的……如果我们不想……

[18:05]  Speaker 1

Что мы не хотим?

我们不想什么？

[18:31]  Speaker 1

Если мы не хотим переходить в зеркало влево и вправо, а мы хотим его только вот с одной стороны как бы сократить время в два раза, двигать зеркало только вот до серединки и вот туда-обратно, тогда нам нужно знать очень точно положение вот этой точки нулевой. То есть мы должны каким-то дополнительным образом определить положение этой точки, и для этого мы в.

如果我们不想让镜子左右移动，只想从一侧把时间缩短一半，只把镜子移动到中间位置，然后再反向移动，那么我们就需要非常准确地知道这个零点的位置。也就是说，我们必须以某种额外的方式确定这个点的位置，为此我们在……

[18:33]  Speaker 1

Программе.

程序。

[18:35]  Speaker 1

Делаем.

做。

[18:40]  Speaker 1

Такую процедуру, которая называется фазовой коррекцией.

一种称为相位校正的程序。

[18:49]  Speaker 2

То есть у нас прибор прописывает там небольшую область из спектра и фактически.

也就是说，我们的仪器在光谱中划定了一个小区域，实际上。

[18:51]  Speaker 2

Находит вот эту точку.

找到这个点。

[18:53]  Speaker 2

Центральную.

中心的。

[18:58]  Speaker 1

Вот. И об этом мы ещё раз потом поговорим.

就是这样。我们之后还会再讨论这一点。

[19:12]  Speaker 2

Тогда, когда будем на приборе работать, то есть когда мы подойдём к прибору, мы ещё раз вот это всё с вами повторим и посмотрим, как у нас какие-то вот параметры меняют спектр, который мы получаем.

那么，当我们开始操作仪器时，也就是当我们接近仪器时，我们会再次和您一起回顾这一切，并看看某些参数如何改变我们获得的光谱。

[19:14]  Speaker 1

Это мы всё увидим.

这些我们都会看到。

[19:20]  Speaker 1

Теперь что мы будем делать сегодня?

那么今天我们要做什么？

[19:31]  Speaker 2

Я вам расскажу про то, что находится внутри прибора, какие элементы, как они выглядят, и.

我会告诉你们仪器内部有什么，有哪些元件，它们是什么样的，以及……

[19:37]  Speaker 2

То есть основные оптические элементы, которые у нас есть в электронках.

也就是说，电子设备中所包含的主要光学元件。

[19:42]  Speaker 1

Где эти элементы могут находиться?

这些元件可能位于哪里？

[19:45]  Speaker 2

Ну, в первую очередь у нас источник излучения.

首先，我们有光源。

[19:52]  Speaker 1

Дальше вот те зеркала, которые здесь нарисованы, это зеркала.

接下来是这里画出的那些镜子，这些是镜子。

[19:54]  Speaker 2

Это зеркала металлические.

这些是金属镜。

[19:56]  Speaker 1

Про них я рассказывать ничего не буду.

我不再讲这些了。

[20:03]  Speaker 2

Вот здесь у нас пластинка, кто помнит, что она делает?

这里有一个板，还记得它有什么作用吗？

[20:05]  Speaker 1

Как называется?

叫什么？

[20:05]  Speaker 2

Помните?

还记得吗？

[20:11]  Speaker 1

Пластинка, которая здесь.

这里这个板。

[20:14]  Speaker 2

Она делит свет на две части, да?

它把光分成两部分，对吧？

[20:19]  Speaker 1

Она делит свет, одна часть идёт наверх, другая направо.

它把光分成两部分：一部分向上，另一部分向右。

[20:21]  Speaker 2

И поэтому она называется светоделитель.

因此它被称为光分束器。

[20:27]  Speaker 1

Вот про светоделитель я буду рассказывать.

接下来我会讲光分路器。

[20:30]  Speaker 2

Дальше вот здесь.

接下来这里。

[20:34]  Speaker 2

В этом месте у нас находится наше образце.

我们的样品位于这里。

[20:46]  Speaker 1

Образцы могут быть в виде плёночек маленьких, то есть образцы могут быть твёрдые, образцы могут быть жидкие, и тогда мы их в какую-то кювету наливаем.

样品可以是很小的小膜片，也就是说，样品可以是固体的，样品也可以是液体的，然后我们就将它们倒入某个比色皿中。

[21:02]  Speaker 2

Вот. И ещё позже я вам буду рассказывать про один метод, когда мы... что мы делаем. Вот здесь внизу это наш образец, какая-то плёнка, а сверху над ним находится материал.

就是这样。之后我还会给你们讲一种方法，当我们……我们做什么。这里下面就是我们的样品，某种薄膜，而它的上方是材料。

[21:06]  Speaker 2

Через который образец входит в свет.

样品透过它进入光中。

[21:09]  Speaker 1

Про это я буду рассказывать через несколько лекций.

这个内容我会在几节课后讲。

[21:16]  Speaker 2

Вот. И ещё один элемент, про который сегодня я буду рассказывать, это приёмники излучения.

就是这样。今天我要讲的另一个要素是辐射接收器。

[21:16]  Speaker 1

Так?

对吧？

[21:18]  Speaker 2

Вот теперь смотрим.

现在我们来看。

[21:20]  Speaker 1

Первое.

第一。

[21:23]  Speaker 2

Это не первое, да?

这不是第一个，对吧？

[21:29]  Speaker 1

Первое. Какие материалы используются в этом инфракрасном диапазоне?

第一个。红外波段使用哪些材料？

[21:34]  Speaker 2

Вот эта табличка есть в книжке, которую я вам присылаю.

这张表格在发给你们的那本书里有。

[21:39]  Speaker 1

И вы всегда сможете на неё посмотреть, если вам будет нужно.

如果需要，您随时都可以查看。

[21:44]  Speaker 2

Я просто немножко скажу.

我只是稍微说一下。

[21:47]  Speaker 2

Что здесь в этой таблице есть.

这里这个表格里有什么。

[21:53]  Speaker 1

Здесь приведены все материалы, которые используются в инфракрасном диапазоне.

这里列出了所有用于红外范围的材料。

[21:58]  Speaker 2

Где они используются, ещё раз, да?

它们又在哪里使用，再确认一下，好吗？

[22:03]  Speaker 1

Вот из этих материалов делают светоделители.

这些材料就是用来制作光分路器的。

[22:09]  Speaker 2

И эти материалы, допустим, источник излучения в какой-то колбу закрывают, тоже эти значит вон.

这些材料，比如说，把辐射源密封在某个烧瓶里，也都是这些，就在那边。

[22:11]  Speaker 1

Если нужно.

如果需要的话。

[22:18]  Speaker 2

Эти материалы ставят сюда, если мы имеем образец газообразный или жидкий.

如果样品是气态或液态的，就把这些材料放在这里。

[22:18]  Speaker 1

Так?

这样？

[22:22]  Speaker 2

Эти же материалы мы ставим вот сюда, вот на поверхность.

同样的这些材料我们也放在这里，就是放在表面上。

[22:27]  Speaker 2

Приёмников излучения, чтобы туда не попадала влага и что-то ещё.

接收器，这样水分之类的就不会进入那里。

[22:29]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[22:32]  Speaker 2

Чем отличаются материалы?

材料有什么区别？

[22:37]  Speaker 1

Во-первых, естественно, они должны быть прозрачны в этом инфракрасном диапазоне.

首先，当然，它们必须在这个红外波段内具有透明性。

[22:48]  Speaker 2

Но у нас нет материала, который... ну, как бы вот этот вот материал, допустим, у него очень большая прозрачность, большая область.

但我们没有一种材料，它……比如说，这种材料的透明度非常高，覆盖的区域也很广。

[23:08]  Speaker 1

А какие-то материалы у них поменьше, вот допустим, полиэтилен, он прозрачен только в области от 600 до 10 обратных сантиметров, то есть он прозрачен только в дальней инфракрасной области.

而有些材料的透明范围较小，比如聚乙烯，它只有在600到10个逆厘米的波段内是透明的，也就是说，它只在远红外区域是透明的。

[23:14]  Speaker 2

Вот. Что ещё нам интересно? Нам интересен показатель преломления этих материалов.

就是这样。还有什么让我们感兴趣？我们感兴趣的是这些材料的折射率。

[23:17]  Speaker 1

Он написан.

它写在这里。

[23:28]  Speaker 2

Из-за этого показателя преломления материалы там больше или меньше имеют потерю на отражение.

由于这个折射率，这些材料在那里具有或多或少的反射损耗。

[23:30]  Speaker 1

Какие-то ещё проблемы.

还有一些问题。

[23:39]  Speaker 2

Вот самое как бы, может быть, важное таблички, вот эта строчка, это химические свойства материалов.

这可能是最重要的表格，这一行是材料的化学性质。

[23:53]  Speaker 1

Получается, что те материалы, которые вот здесь отведены красным цветом, они очень гигроскопичные.

也就是说，这里用红色标出的那些材料非常吸湿。

[24:06]  Speaker 2

Что это значит? Это значит, что если вы открываете окно, за окном идёт дождь, то вот эта вся влага, она входит как бы внутрь этого материала и его портит.

这是什么意思？这意味着，如果你们打开窗户，外面正在下雨，那么所有这些水分就会进入这种材料内部并损坏它。

[24:05]  Speaker 1

Так?

对吧？

[24:15]  Speaker 2

То есть вот эти материалы нужно каким-то образом изолировать от окружающей среды, чтобы ваша прибор долго работал.

也就是说，这些材料需要以某种方式与外界隔绝，让您的仪器能够长时间运行。

[24:16]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[24:24]  Speaker 2

А некоторые материалы, они не просто как бы на себя воду.

而有些材料，它们并不是简单地自行吸收水分。

[24:35]  Speaker 2

Адсорбируют, но в тёплой воде они просто растворяются. То есть какие-то материалы нельзя использовать тогда, когда у вас, допустим, жидкость вы наливаете, да?

吸附，但在热水中它们会直接溶解。也就是说，有些材料在您倒入液体时是不能使用的，对吧？

[24:45]  Speaker 1

То есть всегда, когда вы берёте какой-то материал, вы по этой таблице можете посмотреть, там подходит он вам или нет.

也就是说，每次选用某种材料时，都可以查阅这张表，看看它是否适合您。

[24:51]  Speaker 2

Ну и первое.

那么，第一点。

[24:54]  Speaker 1

Что было бы порядку, это источники.

什么是规范，就是来源。

[25:00]  Speaker 2

Какие? Значит, используются источники.

哪些？也就是说，使用了资料来源。

[25:04]  Speaker 1

В нашем инфракрасном диапазоне.

在我们的红外波段。

[25:08]  Speaker 2

Мы начинаем вот от этого диапазона.

我们从这个波段开始。

[25:14]  Speaker 1

Он значит по-русски это ближний инфракрасный диапазон.

也就是说，用俄语来说，这是近红外波段。

[25:17]  Speaker 2

По-английски это near.

在英语中，这是“近红外”。

[25:18]  Speaker 1

Near infrared.

近红外。

[25:19]  Speaker 2

Так?

对吗？

[25:25]  Speaker 1

Здесь используются, ну, как бы обычные лампы накаливания.

这里使用的是，嗯，也就是普通的白炽灯泡。

[25:30]  Speaker 2

То есть лампочки, которые раньше висели у нас в домах.

也就是说，就是我们以前在家里挂的那种灯泡。

[25:34]  Speaker 1

Ну, например, маленькая, чтобы прибор поместить.

比如，小一点的，方便把仪表放进去。

[25:40]  Speaker 2

И вот здесь показано, что её тепловое излучение в этом месте как раз имеет максимум.

这里显示，它在该处的热辐射正好达到最大值。

[25:46]  Speaker 1

Emittance — это фактически плотность теплового излучения.

发射率实际上就是热辐射的密度。

[25:48]  Speaker 2

Это с.

这是……

[25:52]  Speaker 2

Средним диапазоном.

平均范围。

[25:57]  Speaker 2

Используются чаще всего на.

最常用于……

[25:58]  Speaker 2

гретый карбид кремния.

烧结碳化硅。

[26:07]  Speaker 1

И карбид кремния — это цифра два — он имеет название торговое глобар.

而碳化硅——数字二——它有一个商业名称叫 globar。

[26:16]  Speaker 2

Иногда в этих приборах используют нитрит кремния тогда такие источники называются поларис.

有时在这些仪器中会使用氮化硅，那么这类光源就称为极化源。

[26:18]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[26:39]  Speaker 2

Если посмотреть на тепловое излучение такого нагретого тела, глобара, то он может использоваться, и вот здесь вот в ближнем диапазоне немножко, во всём среднем и глобар может использоваться и вот в части дальнего диапазона.

如果观察这种受热物体——球体——的热辐射，它可以用在这里，在近红外稍有一点，在整个中红外，球体可以用，还有在远红外的一部分。

[26:42]  Speaker 1

Дальше здесь уже он как бы слабо светит.

接下来这里，它的光输出就比较弱了。

[26:44]  Speaker 2

Вот. И.

就是这样。还有。

[27:07]  Speaker 2

Если вас интересует совсем дальний инфракрасный диапазон, вот здесь до 10 обратных сантиметров и там до 5 обратных сантиметров, то используется, значит, ртутная туговая H, это ртуть, аргентум.

如果你们对更远的红外波段感兴趣，这里到10反厘米，那里到5反厘米，那就使用汞灯H，也就是汞，银。

[27:09]  Speaker 1

Arc — это туга, туговая лампа ртутная.

Arc 是汞灯，汞灯。

[27:20]  Speaker 2

В нашем приборе есть только два источника. В нашем приборе есть лампа накаливания и в нашем приборе есть лампа.

我们的仪器只有两个光源。我们的仪器里有白炽灯，而且我们的仪器里有灯。

[27:27]  Speaker 1

В современных приборах ещё используется синхротронное излучение.

现代仪器中仍然使用同步辐射。

[27:35]  Speaker 2

Так? То есть если есть синхротронный источник, около него можно поставить инфракрасный спектрометр.

对吧？也就是说，如果有同步辐射源，就可以在它附近放置红外光谱仪。

[27:49]  Speaker 1

И вот это вот буковка R, remember, означает, что вы вот на этом слайде должны запомнить название лампы накаливания глобар или полярис и ртутная лампа.

这个字母 R，记住，意味着你们应该在这张幻灯片上记住白炽灯、globar 或偏振灯以及汞灯的名称。

[27:52]  Speaker 2

Это источник.

这是光源。

[27:59]  Speaker 1

Дальше значит смотрим.

接下来，我们来看。

[28:03]  Speaker 2

Мы увидели источник.

我们看到了源头。

[28:10]  Speaker 1

Вот это у нас металлическое зеркало, это металлическое зеркало, а вот здесь у нас находится светоделитель.

这是我们这里的金属镜，这是金属镜，而这里放着光束分离器。

[28:18]  Speaker 2

Из чего? Из каких материалов делают светоделители?

由什么？光分器由什么材料制成？

[28:28]  Speaker 1

Значит, вот здесь написано слово традиционное. Это значит, что если.

所以，这里写着“传统”这个词。这意味着，如果……

[28:42]  Speaker 1

Мы возьмём фирму, которая выпускает флюороспектрометры, это могут быть европейские фирмы, это китайские сейчас фирмы, я не знаю точно названия, вы мне потом подскажете, да, это будет вам вопрос.

我们选一家生产荧光光谱仪的公司。可以是欧洲公司，也可以是现在中国的公司，我还不知道具体叫什么，你们稍后可以告诉我，对吧？这是给你们提个问题。

[28:52]  Speaker 2

Вот. То во всех фактических, все фирмы используют примерно одинаковые материалы для светоделителя.

就是这样。事实上，所有公司都使用大致相同的材料来制作分光镜。

[29:03]  Speaker 1

Вот здесь, чтобы запомнить, эти материалы для трёх диапазонов обозначены разными цветами.

这里为了便于记忆，这三个波段的材料用不同的颜色标示。

[29:08]  Speaker 2

Почему для дальнего диапазона здесь серый цвет?

为什么远距离范围这里用灰色表示？

[29:12]  Speaker 1

Потому что светоделители делаются из полимера.

因为光分路器是由聚合物制成的。

[29:25]  Speaker 2

Этот полимер может называться по-разному в разных странах, старое название лавсан, иногда его называют байлат.

这种聚合物在不同国家可能有不同的名称，旧称“拉夫桑”，有时也称为“拜拉特”。

[29:34]  Speaker 1

А значит состав его полиэтилен терфталат. То есть это полимер, ну, как бы.

那么它的成分就是聚对苯二甲酸乙二醇酯。也就是说，这是一种聚合物，嗯，算是吧。

[29:47]  Speaker 1

Он как бы не такой, как эта плёночка, да, он потолще, и он, если вы на него будете смотреть, он будет так вот... ну, немножко серебряный.

它不像这种薄膜，对吧，它更厚，而且如果你们看它，它会像这样……嗯，有点银色。

[29:53]  Speaker 2

Если вы посмотрите на прибор, вот по этим сероватым блестящим он будет выглядеть.

如果你们看一下这个仪表，它看起来会像这些灰白色、有光泽的……

[30:07]  Speaker 1

В среднем диапазоне middle, да, средний диапазон используются два материала. Это либо бромид калия, либо сиренет цинка.

在中段，对，中段使用两种材料。要么是溴化钾，要么是锌硒化物。

[30:15]  Speaker 2

Что как бы, почему этот вот материал выделен красным цветом?

为什么这种材料被标成红色？

[30:19]  Speaker 1

Мы запоминаем бромид калия.

我们记住溴化钾。

[30:26]  Speaker 2

Если мы вернёмся и посмотрим на этот табличку.

如果我们回头看一下这张表。

[30:30]  Speaker 1

Вот он калий бром, это тот же самый бромид калия.

这是溴化钾，也就是同一种溴化钾。

[30:47]  Speaker 2

Так? И здесь подчёркнуто, здесь выделен красным, что он микроскопичен. Это значит, что некие сигналы опасности, что мы его всегда должны убирать в какой-то ёмкость так, чтобы туда не поступала влага.

对吧？这里用下划线标出，这里用红色标出，表示它是微量的。这意味着存在一些危险信号，我们必须始终将其存放在某个容器中，以免水分进入。

[30:48]  Speaker 1

Высушить.

干燥。

[30:51]  Speaker 2

Вот.

就是这样。

[31:03]  Speaker 1

А значит, для ближнего диапазона здесь используется светоделитель на основе кварца.

也就是说，这里使用的是基于石英的光分波器，用于近程应用。

[31:11]  Speaker 2

Ну, кварц — это что? Это вот кварцевый песок, это то, что у нас под ногами, поэтому здесь вот такой коричневый цвет.

嗯，石英是什么？这就是石英砂，就是我们脚下的那东西，所以这里呈现这样的棕色。

[31:29]  Speaker 1

Почему мы используем три разных материала? Потому что мы не можем подобрать материал, который хорошо бы пропускал свет вот во всех диапазонах и у нас с такими качественными обладал.

为什么我们使用三种不同的材料？因为我们无法找到一种能在所有波段都良好透光，同时具备我们所要求的品质的材料。

[31:32]  Speaker 2

Это сложно сделать.

这很难做到。

[31:49]  Speaker 1

Хотя вот сейчас уже появляются новые светоделители, которые, допустим, прозрачность сразу в двух диапазонах и вот он от 6000 обратных сантиметров до 10 может работать.

不过，现在也出现了新的分光器，例如它在两个波段中同时具有透明度，并且其工作范围可以从6000逆厘米到10。

[31:53]  Speaker 2

Он сделал на основе кремния, просветлённого.

它是基于增白后的硅制成的。

[32:08]  Speaker 1

Что ещё здесь написано? Значит, какие сложности может, да, вы сейчас вы это вызовы возникают при работе со светоделителями.

这里还写了什么？那么，在使用分束器时可能会遇到哪些挑战呢？

[32:23]  Speaker 2

То есть мы должны обычно, если прибор работает в трёх диапазонах, эти светоделители вручную менять, либо прибор сам их меняет, да? То есть переходя из диапазона в диапазон, мы ставим, допустим, светоделитель.

也就是说，如果仪器工作在三个频段，我们通常应该手动更换这些光分束器，或者仪器会自动更换，对吧？也就是说，从一个频段切换到另一个频段时，我们会放置一个光分束器。

[32:28]  Speaker 1

Дальше вот красная.

接下来是红色的。

[32:35]  Speaker 2

Значит, я сейчас напишу себе, пометить, что это будет красная, пусть микроскопичность.

那么，我现在自己写下来，标记为红色，就让它显示显微度。

[32:46]  Speaker 1

Если у нас вот так вот красный светоделитель, мы должны либо сам светоделитель осушить после работы, либо мы должны осушать весь интерферометр.

如果我们有这样的红色分光镜，我们要么在使用后自行干燥该分光镜，要么干燥整个干涉仪。

[32:48]  Speaker 2

И ещё один момент.

还有一个问题。

[32:51]  Speaker 1

У нас всегда, когда свет.

我们总是，当有光的时候。

[33:03]  Speaker 1

Падает на поверхность диэлектрика, а эти все материалы, они диэлектрические, то у нас происходит частичная поляризация излучения.

当光照射到介质表面时，所有这些材料都是电介质，因此会发生部分辐射极化。

[33:08]  Speaker 2

И поэтому все эти светоделители.

所以，所有这些光分路器。

[33:22]  Speaker 2

В той или иной степени поляризуют излучение. Вот как бы всё, что, ну, так стоит знать про светоделители, да, вот это тоже как бы постарайтесь запомнить.

在不同程度上使辐射偏振。这就是关于光分路器需要了解的所有内容，对吧？这个也请尽量记住。

[33:24]  Speaker 1

Что ещё у нас есть внутри наших приборов?

我们的仪器里还有什么？

[33:32]  Speaker 2

Если вы хотите работать с.

如果你们想操作……

[33:45]  Speaker 2

Поляризованным светом, значит, ваш эксперимент такой, что вы должны что-то изучать в поляризованном излучении. То вы берёте приборы, которые называются поляризаторы.

如果你们要研究偏振光，那么你们的实验就是：你们必须研究偏振辐射中的某种现象。那么你们就使用称为偏振器的仪器。

[33:54]  Speaker 1

Поляризаторы, они тоже для разных диапазонов имеют.

偏振器也有不同的波段。

[33:57]  Speaker 1

Разные принципы действия.

不同的工作原理。

[34:01]  Speaker 2

Допустим, если.

比如说，如果……

[34:14]  Speaker 2

У нас есть видимый диапазон или ближний инфракрасный диапазон, то поляризатор вот выглядит таким образом.

我们有可见光范围或近红外范围，那么偏振器看起来就是这样。

[34:22]  Speaker 1

Это два кусочка, два кусочка двуочий преломляющего материала, а.

这是两块，两块双折射材料的碎片，而……

[34:26]  Speaker 1

Между которым есть вот такой вот небольшой оптический зазор.

它们之间留着这么一小段光学间隙。

[34:31]  Speaker 2

Что происходит?

会发生什么？

[34:34]  Speaker 1

Значит, у нас...

也就是说，我们……

[34:40]  Speaker 2

Здесь внутри поляризуется излучение.

在这里，辐射发生极化。

[34:54]  Speaker 1

Возникает два луча, обыкновенный и необыкновенный, но один из лучей выходит в этот зазор и идёт от другой отражается в этой поверхности и выходит на боковую стенку.

会产生两束光，一束是寻常光，另一束是非常光，但其中一束穿过这个缝隙，从另一面反射后射向侧壁。

[35:07]  Speaker 2

Ну вот такие поляризаторы используются только в ближней инфракрасной области и, значит, здесь нет буковки R, можете так внимательно это не запоминать.

这种偏振器只用于近红外区域，所以这里没有字母 R，大家不必太认真地记住。

[35:07]  Speaker 1

Так?

这样？

[35:11]  Speaker 2

Что.

什么。

[35:22]  Speaker 2

Как бы для нас интереснее, а как выглядит поляризаторы, которые используются в среднем диапазоне и в дальнем диапазоне?

对我们来说，哪种更有趣？那么，中频段和远端频段所使用的偏振器是什么样的？

[35:30]  Speaker 1

Ну вот здесь часть слайдов по-английски написана, часть по-русски, да, кому что понятнее.

嗯，这里有些幻灯片是英文写的，有些是俄文写的，对，大家看什么更懂。

[35:35]  Speaker 2

Как выглядят такие поляризаторы?

这种偏振器是什么样的？

[35:40]  Speaker 1

Это вот серая — это держатель, за который можно браться руками.

这个灰色的是支架，可以用手拿住。

[35:42]  Speaker 2

Я вам покажу.

我给你们看一下。

[35:47]  Speaker 1

Внутри этого держателя.

在这个支架里面。

[35:49]  Speaker 1

Материал, который прозрачен.

透明的材料。

[36:12]  Speaker 2

В исследуемом диапазоне и на этот материал нанесены вот такие металлические полосочки. То есть вот здесь вот синяя — это внесённые металлические полоски, а здесь вот эти полоски, они как бы мы его разрезаем и видим сбоку, что у нас тоже здесь такие вот полосочки вот так нанесены.

在研究范围内，这种材料上涂有金属条。也就是说，这里蓝色的部分是添加的金属条，而这里这些条，我们把它切开，从侧面看，这里也画有这样的条纹。

[36:15]  Speaker 1

Что происходит?

发生了什么？

[36:24]  Speaker 2

И вот здесь ещё на таких светоделителях, там тоже сможете посмотреть, здесь всегда есть вот такое м.

这里还有这样的分光器，你们也可以看看，这里总是有这样一个……

[36:41]  Speaker 2

Метка, что ли, наверху стоит, да, вот такая вот прорезь. Меточка, и эти вертикальные полоски всегда рисуют так, чтобы одна из полосок проходила вот так по вертикали, как бы по часам через эту метку.

上面有个标记，对吧，就是这样的缺口。有个小标记，而这些竖条总是画成让其中一条竖条沿着竖直方向穿过这个标记，就像钟表指针那样。

[36:57]  Speaker 1

И тогда если мы свет из источника, он не поляризованный, вот так пропускаем через этот светоделитель, то у нас из светоделителя выходит только такие направления колебаний вектора напряжённости.

那么，如果我们将来自光源的光（它是非偏振的）这样穿过这个分束器，那么从分束器出来的就只有这种电场强度矢量的振动方向。

[36:57]  Speaker 2

Такого поляризатора.

这种偏振片。

[37:07]  Speaker 1

Чем отличаются эти поляризаторы вот для среднего диапазона и для дальнего?

这些偏振片对于中距离和远距离有什么区别？

[37:12]  Speaker 2

У нас они отличаются только расстоянием между вот этими внесёнными полосками.

它们的区别仅在于这些嵌入的条纹之间的间距。

[37:32]  Speaker 1

То есть вот в среднем диапазоне у нас вот расстояние где-то четвёртая часть микрона 25 сотых, в дальнем к-диапазоне длина волны становится больше, и расстояние между штрихами тоже будет больше.

也就是说，在中频段，我们的间距大约是四分之一微米，即0.25微米；在远频段，波长变大，条纹之间的间距也会变大。

[37:35]  Speaker 2

Вот такие поляризаторы я вам потом тоже покажу.

之后我也会给你们展示这种偏振片。

[37:37]  Speaker 1

Так?

对吧？

[37:46]  Speaker 2

Ну что как бы, может быть, интересно для поляризатора, вот сейчас мы отдохнём, а.

嗯，怎么说呢，这可能对偏振片来说很有意思。现在我们休息一下，啊。

[37:51]  Speaker 2

Для поляризаторов существует тоже информация много.

偏振器方面也有不少信息。

[38:04]  Speaker 1

По области пропускания специальных поляризаторов где-то они там большой области пропускают одни материалы, другие материалы в другой области пропускают.

对于特殊偏振器的透射区域，有些材料在大范围内透射，另一些材料则在另一区域透射。

[38:07]  Speaker 2

Это спектропропускание для примера.

这是光谱透射率示例。

[38:13]  Speaker 1

И ещё что можно по поляризаторам сказать?

关于偏振片，还能说些什么？

[38:17]  Speaker 2

Вот, допустим, красная линия —

比如说，红色线——

[38:20]  Speaker 2

Что нам показывает?

它向我们表明了什么？

[38:23]  Speaker 1

Это.

这个。

[38:25]  Speaker 1

Отношение спектр.

光谱关系。

[38:36]  Speaker 1

Пропускания k1 — это по направлению поляризации, а k2 — против, это направление. То есть что имеется в виду?

透射率 k1 是沿偏振方向的，而 k2 是反方向的，也就是这个方向。也就是说，这里指的是什么？

[38:45]  Speaker 2

Вот это направление называется направлением пропускания.

这个方向称为透射方向。

[38:49]  Speaker 1

Но у нас все поляризаторы, они не идеальные.

但所有的偏振片都不是理想的。

[38:58]  Speaker 2

То есть если бы у нас был идеальный поляризатор, он бы пропускал только такие колебания, а вертикальных у нас бы не было.

也就是说，如果我们的偏振片是理想的，它只会让这种振动通过，而不会有垂直振动。

[39:13]  Speaker 1

Но все поляризаторы, они как бы у нас ну не реальные, да, которые мы делаем, поэтому вот в этом направлении у нас тоже немножко свет проходит.

但所有的偏振片，呃，我们做的偏振片都不是理想的，所以在这个方向上，还是会透射一点光。

[39:26]  Speaker 2

И вот это вот как раз отношение здесь красным цветом показано, что вот нет сто процентов, то есть нет полного как бы гашения одного направления, а всё равно немножко проходит.

这里用红色标出了这个比值，也就是说，不是百分之百，也就是说，没有完全阻断一个方向，但还是有少量光通过。

[39:31]  Speaker 1

Вот. А что такое степень поляризации?

就是这样。什么是偏振度？

[39:35]  Speaker 2

Синяя кривая.

蓝色曲线。

[39:45]  Speaker 1

Это, значит, давайте я вам просто, я сейчас не могу вам на доске написать, я с замером схожу, про степень поляризации я могу потом на слайде просто допишу.

这个……那我就直接跟你们说吧。我现在没法在黑板上写，我得先去测量一下。关于偏振度，之后我会直接补写在幻灯片上。

[39:46]  Speaker 2

Сейчас я сделаю пометки себе.

现在我先给自己做个标记。

[39:48]  Speaker 1

Степень поляризации.

偏振度。

[39:50]  Speaker 2

Вот.

就是这样。

[39:54]  Speaker 1

То есть мы с вами что мы сделали?

也就是说，我们做了什么？

[39:58]  Speaker 2

Мы с вами посмотрели.

我们看了。

[40:00]  Speaker 1

Так, наш прибор.

那么，我们的仪器。

[40:10]  Speaker 1

Так, вектор пойдём.

好，我们来看向量。

[40:14]  Speaker 2

Да, мы с вами посмотрели.

对，我们已经看过。

[40:21]  Speaker 1

На этот прибор мы разобрались с вами с источниками излучения, со светоделителями.

关于这个仪器，我们已经和你们一起讲解了辐射源和分束器。

[40:33]  Speaker 2

И с поляризаторами, которые мы ставим где-нибудь здесь, то есть образцом. Нам осталось только вот разобраться, какие приёмники мы здесь можем поставить, поэтому сейчас отдохните.

以及我们在这里某个地方安装的偏振片，也就是样品。我们只剩下弄清楚这里可以安装哪些接收器了，所以现在休息一下吧。

[40:34]  Speaker 1

А я схожу, наверное, замеру.

我去量一下，大概吧。

[40:35]  Speaker 2

Схожу.

我去一下。

[40:42]  Speaker 1

Не, не пойду я замеру.

不，我不去了，我要静止。

[40:44]  Speaker 2

Сюда 5 минут не оставили?

这儿没给留出5分钟吗？

[40:46]  Speaker 1

Вот.

好了。

[44:18]  Speaker 1

Служба покрытия, чем могу помочь?

服务部门，我能帮什么忙？

[44:19]  Speaker 2

好的。

Да.

[44:22]  Speaker 1

Фамилия, вы написали себя?

姓氏，您是自己写的吗？

[44:22]  Speaker 2

要。

Да.

[44:25]  Speaker 1

Давайте я посмотрю и прочту. Спасибо.

我看看并读一下。谢谢。

[44:29]  Speaker 1

Кто?

谁？

[44:30]  Speaker 1

Я на всей?

我在全……吗？

[44:31]  Speaker 2

对，这里。

Да, здесь.

[44:31]  Speaker 1

Это вы?

是您吗？

[44:36]  Speaker 1

И Чжан Синьян?

张新燕呢？

[44:38]  Speaker 2

对。

Да.

[44:39]  Speaker 1

И.

还有……

[44:40]  Speaker 1

Приятно.

很高兴。

[44:54]  Speaker 1

Смотрите, то есть здесь вот эти некоторые слайды будут одинаковые, не удивляйтесь, да. Вот, значит, что мы смотрим на этом слайде?

请看，也就是说，这里的这些幻灯片会有些相同，不要惊讶，对吧。那么，我们看这张幻灯片时要关注什么？

[44:57]  Speaker 1

Фотоприёмника, э-э.

光接收器，呃。

[44:59]  Speaker 1

Что.

什么。

[45:03]  Speaker 1

Нам нужно, когда мы.

我们需要的时候，我们……

[45:05]  Speaker 1

Ну, как бы.

嗯，怎么说呢。

[45:19]  Speaker 1

То есть вы, вы, вы, вы покупаете ваши задачи, да, для вашей лаборатории, купить какое-то оборудование хорошее.

也就是说，你们，你们，你们，你们为你们的实验室购买任务，对吧，购买一些好的设备。

[45:28]  Speaker 1

Вы смотрите фирму, которая вам предлагает, и смотрите, какие приёмники излучения вам предлагают, какие они должны быть.

你们看看哪家公司向你们提供产品，看看他们提供哪些辐射接收器，以及它们应该具备哪些条件。

[45:59]  Speaker 1

У фотоприёмников должен быть вот такой большой динамический диапазон, что это значит? Это значит, что один и тот же фотоприёмник, он должен регистрировать вот очень большой сигнал в центре, интерферографный, и слабенький, слабенький сигнал, который вот из этого краю и вот этот вот как бы диапазон между большими значениями и маленькими называется динамический диапазон.

光电接收器应该具有这样大的动态范围，这是什么意思？这意味着，同一个光电探测器应该在中心记录非常强的干涉仪信号，并在边缘记录非常弱的信号。大值与小值之间的这个范围称为动态范围。

[46:04]  Speaker 1

Э-э, вот, что значит здесь.

呃，这就是这里的意思。

[46:10]  Speaker 1

Высокая линейность? Это значит, что когда мы.

高线性度？这意味着，当我们……

[46:20]  Speaker 1

Увеличиваем, как бы, то излучение, которое падает на фотоприёмник, он точно так же линейно пропорционально должен увеличивать свой сигнал.

当入射到光电接收器上的辐射增加时，其信号也应线性成比例地增加。

[46:42]  Speaker 1

Широкая полоса по спектру, или спектральная широкополосность, это значит, что наш фотоприёмник, он должен вот уметь что делать и показать, да, то есть у нас фотоприёмник должен по возможности, ну, значит, большой диапазонный по спектру у нас сигнал иметь регистрировать.

宽光谱带，或者说光谱宽带性，意味着我们的光电探测器应该能够做到并显示出来，也就是说，光电探测器应尽可能在宽的光谱范围内记录信号。

[46:47]  Speaker 1

Вот поэтому, да, здесь источники пересланы, а здесь у нас диапазоны спектра.

所以，对，这里传输的是源信号，而这里显示的是频谱范围。

[46:52]  Speaker 1

Что ещё здесь?

这里还有什么？

[46:56]  Speaker 1

При этом, если помните, у нас в.

此外，如果还记得的话，我们在……

[47:14]  Speaker 1

Идёт переменный сигнал, попадает, у нас двигается зеркало, и на сигнал переменный какая-то синусоида попадает на детектор, то есть он должен действовать быстро, реагировать быстро на действие, и вот здесь.

输入的是一个交流信号，我们这里的镜子在移动，某种正弦波信号输入检测器，也就是说，它应该快速响应，对这个信号迅速做出反应，而这里……

[47:14]  Speaker 1

Написано.

写好了。

[47:20]  Speaker 1

То, что было на первой лекции, мы.

第一讲讲到的内容，我们……

[47:34]  Speaker 1

Тут в интерферограмме у нас там был косинус, который зависел от волнового числа ν и от оптической разности входа, мы выразили через обычную частоту.

这里，在我们的干涉图中，有一个余弦项，它取决于波数 ν 和的光程差，我们已将其用普通频率表示。

[47:39]  Speaker 1

То есть у этого фотоприёмника должна быть широкая полоса.

也就是说，这个光电探测器应该具有宽频带特性。

[47:46]  Speaker 1

Частот, на которых он действует. Вот приёмник обычных таких радиочастот.

它工作的频率。就是这种常规射频的接收器。

[47:51]  Speaker 1

Вот нам вот эти выражения.

这就是我们这些表达。

[48:02]  Speaker 1

Вы можете пока не смотреть вообще, то есть здесь на этом слайде мы обращаем внимание только на то, что выделено вот буквой A, remember, запомнить.

你们现在可以完全不看，也就是说，我们这里这张幻灯片只关注标有字母 A 的内容，记住。

[48:07]  Speaker 1

Что у нас есть дальше? Это то же самое здесь, только выскочило.

接下来我们有什么？这里也是一样的，只是这里出现了。

[48:09]  Speaker 1

Случайно.

偶然。

[48:12]  Speaker 1

Вот теперь вам нужно.

现在你们需要。

[48:18]  Speaker 1

Сейчас мы будем разбираться, и дома ещё раз повторить, вот посмотреть на эту схему.

现在我们来讲解，回家再复习一下，看看这张图。

[48:21]  Speaker 1

Что на этой схеме изображено?

这张图描绘了什么？

[48:27]  Speaker 1

И эта же схема, она есть в учебнике, если нужно, она там также есть.

这张图也出现在教材里，如果需要的话，也可以在那里找到。

[48:41]  Speaker 1

Что все фотоприёмники. Которые у нас есть, мы можем разделить на, во-первых, на две группы: это тепловые и фотоэлектронные.

所有我们拥有的光电接收器，可以分为两大类：热电型和光电子型。

[48:55]  Speaker 1

Тепловые — это те приёмники, которые просто реагируют на тепло, которое они получили, на энергию, на общую, да, это два типа фотоприёмников.

热敏型接收器只是对所接收的热能、能量，也就是总能量做出响应。光接收器有两种类型。

[49:00]  Speaker 1

Первые называются баллометры, и у них при.

第一类称为光度计，它们在……时。

[49:09]  Speaker 1

Нагреве, то есть когда меняется температура, превращается тепло, меняется температура, у баллометров изменяется сопротивление.

当受热时，即温度发生变化、热量发生变化时，光度计的电阻也会变化。

[49:26]  Speaker 1

Вторая часть — это пироэлектрические фотоприёмники, которые сделаны из материалов, которые называются пироэлектрики, я вам сейчас расскажу, что это, что в них происходит.

第二部分是热电式光电探测器，它们由称为热电材料的材料制成。我稍后会向大家解释这些材料是什么，以及它们内部发生了什么。

[50:01]  Speaker 1

В этих материалах это кусочек материала, в которых даже в отсутствии какого-то внешнего электрического поля на поверхности собираются, разделяются заряды, и поэтому в этих материалах есть спонтанная поляризация вот этих кусочков пироэлектрических материалов. И если мы его нагреваем, то заряды, которые находятся на противоположных гранях, да, их становится меньше, и меняется вот эта спонтанная поляризация.

在这些材料中，这是一个材料小片，即使没有外部电场，表面也会聚集、分离电荷，因此这些热释电材料小片中存在着自发极化。如果我们加热它，那么位于相对两侧的电荷就会减少，而这种自发极化也会发生变化。

[50:10]  Speaker 1

Что, значит, пока что я вот эту вот часть пока не буду рассказывать, я про тепловые приёмники поговорю.

也就是说，我暂时不会讲这部分，我会讲热探测器。

[50:21]  Speaker 1

Значит, что вот здесь, ну, вот эта вторая строчка, она как бы не очень для нас важна, а.

也就是说，这里，嗯，第二行对我们来说其实不太重要，而……

[50:29]  Speaker 1

Что у нас сигнал, который мы регистрируем, он зависит от изменения температуры, а здесь от скорости изменения.

我们所检测到的信号取决于温度的变化，而这里取决于变化的速度。

[50:33]  Speaker 1

Вот эта вот вторая строчка, она как бы не важна. Что для нас важно?

第二行其实并不重要。对我们来说重要的是什么？

[50:35]  Speaker 1

Вот следующая строчка.

下一行。

[50:37]  Speaker 1

Которая здесь написана.

写在这里的。

[50:50]  Speaker 1

Если у нас тепловые фотоприёмники, они реагируют на всё тепло, которое поступило, и они не выделяют отдельные длинные волны.

如果我们有热光接收器，它们会对所有到达的热量作出反应，并且它们不会分离出单独的长波。

[50:52]  Speaker 1

Да, на которые поступает энергия, и.

对，它们接收的能量，以及……

[51:02]  Speaker 1

Поэтому их чувствительность по спектру, она зависит только от того, какое окошко приёмное окошко, что это такое.

因此，它们的光谱灵敏度只取决于接收窗口是什么，也就是这个窗口是什么。

[51:06]  Speaker 1

Это, значит, здесь.

也就是说，这里。

[51:14]  Speaker 1

Это вот то окошко, которое здесь ставит на фотоприёмник, фотоприёмное окошко, да, и.

就是安装在这里的光电探测器上的那个窗口，光接收窗口，对，还有……

[51:20]  Speaker 1

Получается, что их чувствительность не зависит от длины волны падающего света.

也就是说，它们的灵敏度不取决于入射光的波长。

[51:25]  Speaker 1

Здесь одинаковая. То есть у тепловых она везде не селективная.

在这里是相同的。也就是说，热探测器并不具有选择性。

[51:27]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[51:54]  Speaker 1

Дальше здесь написано, значит, если вам нужно будет потом посмотреть, где они обычно используются, при каких температурах, вот баллометры, у них их характеристики, лучше всего при низких температурах, это температура жидкого азота и ещё более низкая температура жидкого гелия, там они хорошо работают.

接着这里写着，意思是，如果以后你们需要查看它们通常在什么地方使用，在什么温度下使用，这些热辐射计，它们的特性，最好是在低温下，也就是液氮的温度，以及更低的液氦的温度，在那里它们工作得很好。

[52:00]  Speaker 1

Вот, допустим, пироэлектрические приёмники, они...

比如说，热释电接收器，它们……

[52:13]  Speaker 1

Работают, ну, где-то обычно в диапазоне от -60 до 100 градусов Цельсия, и этот диапазон, ну, немножко зависит от материала, из которого сделан этот пироэлектрик.

工作温度通常在零下60到100摄氏度之间，这个范围会因制成这种热释电材料的材质而略有不同。

[52:22]  Speaker 1

Что ещё как бы интересно, вот если про эти смотреть фотоприёмники, это следующая строчка.

还有什么比较有意思的是，如果看一下这些光接收器，就是下一行。

[52:27]  Speaker 1

Вот здесь как раз указано, какими.

这里正好注明了它们是什么样的。

[52:33]  Speaker 1

Являются эти фотоприёмники, линейными или нелинейными.

这些光电接收器是线性的还是非线性的。

[52:44]  Speaker 1

И из всех вот раз, два, три, из четырёх типов фотоприёмников у нас линейными оказываются только вот эти пироэлектрические.

在这些类型中，四种光电接收器中只有这些热释电型是线性的。

[52:55]  Speaker 1

Поэтому они здесь выделены так, значит, отдельным цветом, то есть вот эти фотоприёмники, они в каком-то смысле самые лучшие, они в них линейный сигнал.

因此，它们在这里被这样区别开来，就是用单独的颜色标记，也就是说，这些光电接收器在某种意义上是最好的一种，它们具有线性信号。

[53:02]  Speaker 1

А здесь внизу написаны материалы, из которых изготавливаются эти фотоприёмники.

这里下面写着制造这些光电探测器所用的材料。

[53:07]  Speaker 1

Вот. Ну, значит, у нас в.

就是这样。那么，我们这里有……

[53:19]  Speaker 1

Том приборе, который у нас стоит, да, у нас мы не используем азотно-гилевую температуру, поэтому вот таких вот у нас не будет баллометров.

在我们使用的这台仪器中，是的，我们不使用氮气温度，所以这里不会有这种测辐射热仪。

[53:26]  Speaker 1

Как они устроены, если вам нужно, вы можете посмотреть в книге, то есть подробно я вам буду рассказывать.

它们是如何构成的，如果你们需要的话，可以看书，也就是说，我会详细给你们讲解。

[53:31]  Speaker 1

Вот что касается пироэлектрических фотоприёмников, ну.

至于热电式光电接收器，嗯。

[53:35]  Speaker 1

Ещё на этой картинке можно посмотреть.

您还可以在这张图中查看。

[54:06]  Speaker 1

Значит, вот эти пироэлектрики или сигнетоэлектрики, здесь показано, что у них уже в отсутствии поля, предложенного существует, разделение зарядов, и поэтому вот вектором обозначена спонтанная поляризация этих материалов. И поэтому мы можем просто в цепь включить какое-то сопротивление нагрузки и с него снимать сигнал, который будет зависеть вот от величины этой спонтанной поляризации.

也就是说，这些热释电体或铁电体，这里显示，在不存在外加电场的情况下，它们已经存在电荷分离，因此用矢量表示了这些材料的自发极化。因此，我们可以直接在电路中接入某个负载电阻，并从其上获取信号，该信号将取决于这种自发极化的大小。

[54:10]  Speaker 1

Эти материалы, они могут называться.

这些材料可以称为……

[54:22]  Speaker 1

В разных как бы, ну, скажем так, вот в русскоязычной традиции эти материалы называются сигнетоэлектрики, а.

在不同的，嗯，比如说，在俄语传统中，这些材料被称为铁电体，而……

[54:33]  Speaker 1

Если вы будете читать английские, какие-то книги, то в английской литературе они часто называются ферроэлектрики, потому.

如果你们读一些英文书籍，那么在英语文献中，它们通常被称为铁电体，因为……

[54:52]  Speaker 1

Что могут, значит, у нас есть ферромагнетики, материалы, а ферроэлектрики и сигнетоэлектрики, они имеют похожие свойства, только здесь свойства касаются магнитного поля, а здесь похожие свойства, но они касаются электрического поля.

也就是说，我们有铁磁体，也就是铁磁材料；铁电体和类铁电体具有相似的性质，只是这里涉及的是磁场，而这里涉及的是电场。

[54:56]  Speaker 1

Вот. И.

就是这样。以及。

[54:58]  Speaker 1

Значит, где.

那么，在哪里。

[55:01]  Speaker 1

Они используются.

它们被使用了。

[55:12]  Speaker 1

Как они обозначаются, да, если вы будете смотреть на прибор, вот баллометры, они так и написаны, что они баллометры.

它们是怎么标注的呢？是的，如果你们看仪器，这些测压计，上面就是这样写的，它们是测压计。

[55:24]  Speaker 1

Это, значит, табличка, которая или пример, я взяла из фирмы фотоприёмников, которые делала фирма Брутер, ну, и сейчас, наверное, делает.

也就是说，这是一个标牌，或者是一个例子，我从一家生产光电接收器的公司那里拿来的，这家公司是布鲁特公司，嗯，现在可能还在生产。

[55:37]  Speaker 1

И вот как раз штриховые линии указано то, что баллометры вот лучше всего работают при температуре LHE, это жидкий гелий.

而条纹线正好表明，测温仪在LHE温度下工作效果最佳，也就是液氦温度。

[55:43]  Speaker 1

А те.

那些。

[56:21]  Speaker 1

Значит, материалы, которые те фотоприёмники, которые сигнетоэлектрические, у них есть, значит, название, это два типа материалов. Первый материал, он по-русски называется ТГС, по-английски он называется TGS, и здесь, если вам интересно, вот поехали немножко буквы, да, они внизу должны быть, здесь написана формула этого материала, TGS.

也就是说，那些光电探测器，也就是热释电型的，它们有，就是，两种材料。第一种材料，俄语叫ТГС，英语叫TGS，如果你们感兴趣的话，这里稍微看一下字母，对吧，它们应该在下面，这里写的是这种材料的公式，TGS。

[56:23]  Speaker 1

Либо это.

或者这个。

[56:36]  Speaker 1

Значит, вот материалы, они называются по-русски глад ТГС, по-английски GLA TGS, это этот материал, он здесь тоже вот так расписан.

那么，这些材料在俄语中叫作 GLA TGS，在英语中叫作 GLA TGS，就是这种材料，这里也是这样标注的。

[56:51]  Speaker 1

Вам это запоминать не надо, да, то есть помнить вам нужно только вот эти вот сокращения, и если вы посмотрите на табличку, то здесь видно, вот материал написано GLA TGS.

你们不需要记住这些，对，也就是说，你们只需要记住这些缩写。如果看一下标签，这里可以看到，材料写的是 GLA TGS。

[56:54]  Speaker 1

Вот это материал сигнето.

这是 Signeto 材料。

[56:56]  Speaker 1

Электрик, вот.

电工，就是这样。

[57:03]  Speaker 1

Приёмник, а перед ним вот здесь написан гравит калия это материал окошко.

接收器，而它前面这里写着“gravit калия”，这是窗玻璃材料。

[57:19]  Speaker 1

Да, вот допустим, тот же материал GLA TGS, а перед ним другой материал окошко, который стоит на фотоприёмнике, и поэтому у него вот другой диапазон.

对，比如说，同样是 GLA TGS 材料，而它前面是另一块材料，也就是安装在光电接收器上的那块，因此它的频段不同。

[57:33]  Speaker 1

Это опять-таки тот же материал самого фотоприёмника, PE это полиэтилен, то есть другой материал окошко, и поэтому он чувствительный, он другой области гравит как раз.

这同样也是光电接收器本身的材料。PE 是聚乙烯，也就是另一种窗口材料，因此它敏感，处于不同的重力区域。

[57:44]  Speaker 1

То есть получается, мы сейчас обратили внимание на то, что вот эти баллометры, вот это баллометры, а вот это материалы такие вот сигнетоэлектрики.

也就是说，我们现在注意到，这些是测辐射热计，这些是测辐射热计，而这些材料则是所谓的铁电体。

[58:00]  Speaker 1

И последнее время ещё к этим же сигнетоэлектрическим материалам делают фотоприёмники из материала литиум, танталум из оксайд-фри.

最近，在这些介电材料的基础上，还制成了由无氧化物材料制成的光接收器，例如锂和钽。

[58:05]  Speaker 1

Вот синий цвет, это всё сигнетоэлектрики.

蓝色，这些都是压电材料。

[58:19]  Speaker 1

Теперь, что у нас здесь ещё есть, да, то есть мы посмотрели, вот это баллометры, это пироэлектрики, а.

现在，我们这里还有什么，对吧，也就是说，我们已经看过了，这些是测辐射热计，也就是热电元件，而……

[58:36]  Speaker 1

Вот здесь, в этих двух колонках, это полупроводниковые фотоприёмники, то есть это из полупроводников сделаны либо фоторезисторы, либо фотодиоды. Вот, значит, два типа фотоприёмников.

这里，在这两列中，是半导体光电探测器，也就是说，它们由半导体制成，要么是光敏电阻，要么是光电二极管。那么，有两种类型的光电探测器。

[58:46]  Speaker 1

Что у них у фотоприёмников? Если это полупроводниковые, то.

光电传感器有什么特点？如果是半导体的，那么……

[59:01]  Speaker 1

Здесь они немножко отличаются, в полупроводнике запрещённая зона есть, да, помните, и когда у нас свет попадает на фотоприёмник, на полупроводник, у нас генерируется.

这里它们稍有不同，半导体中存在着禁带，还记得吧。当光照射到光电探测器、半导体上时，就会产生……

[59:09]  Speaker 1

Возбуждённая носитель, электронные дырки, которые у нас попадают, значит, перепрыгивают вот через эту запрещённую зону.

受激载流子，也就是电子和空穴，进入这里，也就是说，它们跃过这个禁带。

[59:19]  Speaker 1

И у нас, если это фоторезистор, у нас возникает фотопроводимость, а если у нас фотодиоды, у нас возникает вот это S.

如果是光敏电阻，就会产生光电导；如果是光电二极管，就会产生这个 S。

[59:22]  Speaker 1

Значит, если вы это не помните, так.

所以，如果你们不记得了，就这样。

[59:27]  Speaker 1

Ну, то есть полупроводники если бы проходили в это уже должны были включать.

也就是说，半导体如果要通过这个，就应该已经接通了。

[59:44]  Speaker 1

Вот, и у них у всех есть какой-то максимум, они селективные по длине волны, то есть если у вас энергия меньше ширины запрещённой зоны, то вы с этим фотоприёмником работать не сможете.

而且它们都有一定的最大值，对波长具有选择性，也就是说，如果能量小于禁带宽度，那么就无法使用这种光电探测器。

[1:00:09]  Speaker 1

С одной стороны, здесь вот написано при каких они температурах используются, здесь тоже привезены примеры, сейчас посмотрим, вот, а самое, значит, основное, что если у вас фоторезистор, он нелинейный, а если у вас фотодиод, то у него есть вот такой большой диапазон линейности.

一方面，这里写明了它们在什么温度下使用，这里也举了例子。现在我们来看一下。也就是说，最基本的是，如果使用光敏电阻，它是非线性的；而如果使用光电二极管，它的线性范围就非常大。

[1:00:10]  Speaker 1

Что вот, то есть хорошо получается вот это хорошо и это хорошо.

也就是说，这个很好，这个也很好。

[1:00:14]  Speaker 1

Что у нас здесь?

我们这里有什么？

[1:00:27]  Speaker 1

Здесь на этой таблице, если мы посмотрим, значит, здесь идут обозначения силикон, кремний, фосфит галлия, гелевый фосфат.

在这张表上，如果我们看一下，这里有硅酮、硅、磷化镓、凝胶磷酸盐的标记。

[1:00:41]  Speaker 1

Здесь у нас антимагнит Индия, то есть вот все вот эти материалы, это обозначения полупроводников, вот это Германии, а.

这里我们有抗磁性印度，也就是说，所有这些材料都是半导体的标识，这是德国的，而……

[1:00:45]  Speaker 1

Вот NCT это тоже обозначение полупроводника.

NCT 也是一种半导体标识。

[1:00:48]  Speaker 1

Значит, что такое NCT?

那么，什么是 NCT？

[1:01:02]  Speaker 1

По-английски это английское сокращение, это ртуть, mercury, кальций, cadmium, и tellurium, теллур, то есть NCT.

英文缩写，即汞、镉、碲，也就是NCT。

[1:01:26]  Speaker 1

Вот по-русски, если вы будете читать, то здесь этот же материал называется ТКРТ, здесь просто в другом порядке стоят эти элементы, здесь на первом месте стоит кадмий, а не ртуть, на втором ртуть, на третьем теллур, названия.

用俄语说，如果你们阅读的话，这里的这种材料也叫ТКРТ，这里只是这些元素的顺序不同，这里第一位是镉而不是汞，第二位是汞，第三位是碲，这些名称。

[1:01:42]  Speaker 1

Вот, и, значит, посему, если вы здесь видите в английском варианте сокращение NCT, это тоже полупроводниковый либо фоторезистор, либо фотодиод.

所以，如果你们在这里看到英文缩写 NCT，它也是一种半导体光敏电阻或光电二极管。

[1:02:10]  Speaker 1

Вот, значит, на что ещё нужно обратить внимание, значит, смотрите, у нас из этих полупроводниковых материалов, как здесь видно, можно сделать и фоторезисторы, и фотодиоды из одного материала, одинакового, да, фоторезисторы будут нелинейными, а фотодиоды будут хорошими линейными.

也就是说，还需要注意什么？请看，从这些半导体材料中，正如这里所看到的，既可以制成光敏电阻，也可以用同一种材料制成光电二极管。光敏电阻是非线性的，而光电二极管则具有良好的线性特性。

[1:02:13]  Speaker 1

Но обратите внимание вот на.

但请注意这个……

[1:02:41]  Speaker 1

Вот эту вот зелёную строчку, вот просто из-за технологии изготовления, то есть, ну вот, значит, их так всегда делают, из-за технологии у фотодиодов они сами меньше размером, то есть у них вот площадка, которая воспринимает свет, они меньше, чем у фоторезисторов, и поэтому на них должно.

就是这条绿色的线，只是因为制造工艺，也就是说，他们总是这样做的。由于制造工艺，光电二极管的尺寸本身就较小，也就是说，它们接收光的面积比光敏电阻小，因此它们应该……

[1:02:45]  Speaker 1

Попадать больше света, да, и поэтому.

接收更多的光，对，所以。

[1:02:57]  Speaker 1

В приборах такие приборы, такие фотоприёмники, они линейны, они хорошие, но они редко применяются.

在仪器中，这类仪器，也就是光电接收器，是线性的，性能很好，但很少使用。

[1:03:08]  Speaker 1

То есть фактически, если у вас есть обычный ИК-спектрометр, то у вас там будет стоять фоторезистор, и он будет нелинейным.

也就是说，实际上，如果你有普通的红外光谱仪，那么里面会有一个光敏电阻，而且它将是非线性的。

[1:03:09]  Speaker 1

Вот так вот.

就是这样。

[1:03:15]  Speaker 1

Вопросы есть?

有问题吗？

[1:03:18]  Speaker 2

Какие-то вопросы?

有什么问题吗？

[1:03:21]  Speaker 3

Нет.

没有。

[1:03:22]  Speaker 2

Нет, пока, да?

没有，暂时没有，对吧？

[1:03:25]  Speaker 2

Вот, а теперь, значит, следующий.

那么，现在轮到下一个了。

[1:03:31]  Speaker 2

У нас небольшой раздел, это.

这是我们一个小节，就是这样。

[1:03:41]  Speaker 2

Какие, значит, какие бывают ошибки или погрешности при работе при спектрометрах.

那么，光谱仪操作中可能出现哪些错误或误差。

[1:03:50]  Speaker 2

Мы все ошибки всегда делим на два типа: случайные, которые внутри.

我们把所有误差总是分为两类：随机误差，属于内部的。

[1:04:01]  Speaker 2

Значит, не поддаются никаким законам ошибки, и какие-то систематические, ошибки, которые под.

也就是说，有些误差不受任何规律支配，还有一些系统误差，这些误差受……

[1:04:03]  Speaker 2

Чиняются каким-то закономерностям.

会按照某种规律变化。

[1:04:06]  Speaker 2

Что я имею в виду?

我是什么意思？

[1:04:09]  Speaker 2

Значит, где у нас здесь, да?

也就是说，我们这里是在哪里，对吧？

[1:04:19]  Speaker 2

Так, а куда у нас ушло?

那么，我们这里的东西都去哪儿了？

[1:04:25]  Speaker 2

Значит, что такое случайные ошибки?

那么，什么是随机误差？

[1:04:31]  Speaker 2

Случайные ошибки это те ошибки, которые связаны с шумами.

随机误差就是那些与噪声有关的误差。

[1:04:42]  Speaker 2

Да, то есть когда у вас вместо какой-то ровной линии получается вот такой случайный шум, это всё случайные ошибки, они фото.

对，也就是说，当您得到的不是一条笔直的线，而是一条这样的随机噪声时，这些全都是随机误差，它们是照片。

[1:04:47]  Speaker 2

Приёмники, они всегда имеют какой-то шум, да, он.

接收器总是会有一些噪声，对，它……

[1:04:57]  Speaker 2

Торферометры какие-то случайные колебания могут зеркало вот так немножко движется, тоже случайно, у нас на канале.

测距仪之类的，镜子可能会稍微晃动，这也是随机的，我们这边的通道上也会。

[1:05:00]  Speaker 2

И случайные ошибки мы как бы.

而随机误差，我们算是……

[1:05:07]  Speaker 2

Ну, своими что ли руками, когда мы работаем на приборе, мы их никак не можем убрать.

嗯，当我们操作仪器时，这些误差我们自己也消除不了。

[1:05:10]  Speaker 2

А мы как бы.

而我们，怎么说呢。

[1:05:15]  Speaker 2

И ошибки, вот, значит, систематические ошибки.

而这些误差，就是系统误差。

[1:05:26]  Speaker 2

Систематические ошибки, если мы знаем, что, если мы понимаем, что они есть, то мы их можем каким-то образом

系统误差，如果我们知道它们存在，如果我们理解它们存在，那么我们就能以某种方式……

[1:05:35]  Speaker 2

Значит, ну, скажем так, уничтожить, устранить эти ошибки, и первая ошибка, она.

也就是说，消灭、消除这些误差，而第一个误差，它……

[1:05:38]  Speaker 2

Связана как раз с нелинейностью фотоприёмника.

恰恰与光电接收器的非线性有关。

[1:05:39]  Speaker 2

Что это значит?

这是什么意思？

[1:05:57]  Speaker 2

Вот здесь может быть плохо видно, потому что это реальный спектр, и немножко неудачно один синего цвета, а другой так вот немножко красного оттенка, а.

这里可能看不太清楚，因为这是真实光谱，蓝色的那一小点不太合适，而另一部分则稍微带红色调，然后……

[1:06:01]  Speaker 2

Если у нас фотоприёмник обладает.

如果我们的光接收器具有。

[1:06:04]  Speaker 2

Нелинейностью, а что это?

非线性，这是什么？

[1:06:50]  Speaker 2

Это, значит, это тепловой баллометр, и это фоторезистор, полупроводниковый, то мы можем увидеть сигнал в той области, где сигнала нет никакого, то есть вот в этой области, допустим, фотоприёмник, он не чувствителен, то есть здесь сигнал должен быть строго равен нулю, а если мы поставим вот такой нелинейный фотоприёмник, то в этом месте мы увидим какой-то сигнал, вот здесь мы увидим какой-то сигнал больше, чем тот, который на самом деле, вот здесь мы увидим какой-то вот такой ложный сигнал, а.

也就是说，这是一个热辐射计，这是一个半导体光敏电阻，那么我们可以看到一个信号出现在本来没有任何信号的区域，也就是说，在这个区域，比如，光电探测器不敏感，也就是说这里的信号应该严格为零，但如果我们安装这样一个非线性光电探测器，那么在这个位置我们会看到某种信号，这里我们会看到比实际更大的某种信号，这里我们会看到某种这样的虚假信号，而且。

[1:06:49]  Speaker 2

Что нужно сделать?

需要做什么？

[1:07:17]  Speaker 2

Если вы видите сигнал там, где его не должно быть, вы смотрите, какой фотоприёмник у вас стоит в приборе, проверяете тип фотоприёмников, и проверяете, если у вас нелинейный фотоприёмник, то у вас в приборе должна быть обязательно включена программа, которая корректирует эту нелинейность.

如果你们在不应有信号的地方看到信号，就要查看仪器中安装的是哪种光电探测器，检查光电探测器的类型，并检查：如果你们使用的是非线性光电探测器，则仪器中必须启用一个能够校正这种非线性的程序。

[1:07:19]  Speaker 2

Такие программы есть, они хорошо работают.

有这样的程序，而且运行良好。

[1:07:23]  Speaker 2

То есть вот одна из систематических ошибок, которая может быть.

也就是说，这是可能存在的系统性误差之一。

[1:07:28]  Speaker 2

Дальше, какие ещё могут быть систематические ошибки?

接下来，还可能存在哪些系统性误差？

[1:07:32]  Speaker 2

Так, фотоприёмник, а, это нам не нужно.

那么，光接收器，啊，这个我们不需要。

[1:08:22]  Speaker 2

Вот, дальше, значит, если у нас ошибки, которые с какой-то неправильной работой прибора связаны, у нас интерферограмма вот должна выглядеть примерно как-то вот таким образом, то есть она здесь не совсем симметричная, но по крайней мере вот видно, что она плавно так почти возрастает, здесь тоже такая плавная огибающая, а вот на этих картинках здесь специально изменили работу прибора, и эту интерферограмму как бы вот так обрезали, да, то есть вот здесь она обрезана, и дальше нет значений, здесь обрезали с одной стороны, а здесь её обрезали с двух сторон.

那么，接下来，如果误差与仪器的某种故障有关，干涉图应该大致像这样，也就是说，它在这里并不完全对称，但至少可以看出，它几乎平滑地这样上升，这里也有这样的平滑包络。而在这些图中，仪器的操作被特意改变了，干涉图也被这样截断了，对吧？也就是说，这里被截断了，后面就没有数值了；这里只从一侧截断，而这里则从两侧截断。

[1:08:26]  Speaker 2

То есть видите, здесь она так обрезана, вместо этих острых картинок, что у нас тогда получится?

也就是说，你们看，这里它被截断了，而不是这些尖锐的图像，那我们那时会得到什么呢？

[1:08:52]  Speaker 2

Вот если у нас вместо нормального сведения какие-то возникли приборы, то проблемы, то что у нас будет? У нас тоже вместо вот спектр, который мы должны получить, это правильный спектр, у нас в спектре могут появиться какие-то вот такие дополнительные ложные линии, да.

那么，如果我们在正常的归一化过程中遇到了一些仪器故障或问题，结果会怎样？我们同样会看到，原本应该得到的光谱，也就是正确的光谱，反而可能会出现一些额外的假谱线，对。

[1:09:07]  Speaker 2

И если вы знаете, какой у вас есть спектр, и вы здесь видите какие-то ложные линии, лишние, здесь лишние, то вы проверяете, смотрите на интерферограмму и проверяете, нет ли там проблем.

如果你们知道自己的光谱是什么样的，而且在这里看到一些虚假线、多余的线，这里是多余的，那么你们要检查一下干涉图，确认那里没有问题。

[1:09:10]  Speaker 2

Так, угу.

好，嗯。

[1:09:11]  Speaker 2

Хорошо.

好的。

[1:09:15]  Speaker 2

Что ещё может быть?

还有什么可能？

[1:09:18]  Speaker 2

Значит, вот ещё одна причина, она здесь написана.

也就是说，还有一个原因，这里已经写出来了。

[1:10:28]  Speaker 2

Если у нас стоит образец, который очень сильно отражает свет, то есть что имеется в виду, у нас есть источник, опять, да, у нас есть вот этот интерферометр, и здесь мы ставим образец, на образец у нас всегда в приборе идут такие вот сходящиеся пучок лучей, если у нас хорошо отражает образец, то свет не только проходит на него и потом попадает на фотоприёмник, а свет отражается обратно, и вот этот отражённый свет, он опять начинает здесь делиться на интерферометре, да, и он таким образом опять-таки создаёт сигнал, вот здесь вот так вот схематично нарисован, если у нас спектр должен быть в одном месте в красном, то из-за попадания света вот сюда ещё раз у нас появляется какой-то слабый спектр на больших волновых длинах.

如果我们放置一个反射光很强的样品，也就是说，我们有一个光源，再来，我们有这个干涉仪，这里放上样品。样品在仪器中总是接收到这样一束汇聚的光线。如果样品反射良好，光不仅会穿透它并到达光接收器，还会反射回来。然后，这束反射光在这里再次在干涉仪中发生分裂，从而再次产生信号。这里示意性地描绘了这一点。如果光谱应该位于红色区域的同一位置，那么由于光再次照射到这里，就会在较大的波长处出现一些较弱的光谱。

[1:10:28]  Speaker 2

Здесь просто.

这里只是。

[1:10:32]  Speaker 2

Примеры уже для.

已经用于……的示例。

[1:10:53]  Speaker 2

Таких вот каких-то конкретных спектров, которые наблюдали, это то, что должно быть, то есть здесь у нас должна быть строго нулевая линия, а из-за того, что свет у нас попадает опять в фотоприёмник, у нас вот появляется какой-то сигнал там, где его не должно быть.

比如观测到的某些特定光谱，这就是应该有的情况。也就是说，这里应该有一条严格的零线，但由于光又照射到了光接收器，所以那里会出现一些本来不应该有的信号。

[1:10:57]  Speaker 2

Как в этом случае поступают?

在这种情况下，该如何处理？

[1:11:07]  Speaker 2

В каких-то приборах ставят специальная вот такая диафрагма, которая часть излучения не пропускает обратно, а.

在某些仪器中，会安装一种特殊的光圈，阻止部分辐射返回，而……

[1:11:19]  Speaker 2

Ещё самый простой способом можно этот образец немножко повернуть, чтобы у него отражение не шло обратно в прибор, а куда-то уходил в сторону от прохода луча.

还有一种最简单的方法，就是把样品稍微转动一下，这样它的反射光就不会回到仪器里，而是朝光束路径的另一侧散去。

[1:11:34]  Speaker 2

Вот, и, значит, здесь мы, ну и в принципе, если у нас образцы сильно нагреваются, то у нас опять может свет попадать обратно в интерферометр и опять возникают такие ложные сигналы.

也就是说，原则上，如果样品升温过高，光可能会再次进入干涉仪，从而产生这种虚假信号。

[1:11:38]  Speaker 2

То есть вот фактически несколько примеров.

也就是说，实际上有好几个例子。

[1:11:43]  Speaker 2

Того, как вместо правильного спектра мы можем получить плохой.

也就是说，我们可能会得到一个不好的光谱，而不是正确的光谱。

[1:11:46]  Speaker 2

Да, и что здесь?

对，还有这里是什么？

[1:11:58]  Speaker 2

Значит, если продолжить, у нас сейчас осталось вот ещё, осталось 15 минут, сколько.

那么，如果继续的话，我们现在还剩……还剩15分钟，多少。

[1:11:58]  Speaker 2

Это?

这个？

[1:12:01]  Speaker 2

Вот, ну.

嗯。

[1:12:03]  Speaker 2

Можем ещё о чём-то поговорить.

我们还可以再谈点什么。

[1:12:06]  Speaker 2

Вот, значит.

嗯，就是说。

[1:12:40]  Speaker 2

Какие... ну, значит, скажем так, при спектрометре, а действительно хорошие приборы, на которых уже многие годы, десятки лет, значит, исследуют образцы, не разрушающие методом, но когда вы с ними работаете, с приборами, всегда нужно знать, и в какие-то вот вызовы, и в какие-то проблемные места, что это такое, вот какие недостатки есть у телеспектрометров.

哪些……嗯，就是说，说到光谱仪，确实有些好仪器已经用了很多年、几十年了，用无损方法研究样品，但当你和这些仪器一起工作时，总要知道，在某些挑战和问题点上，这是什么，就是光谱仪有哪些缺点。

[1:12:44]  Speaker 2

Что мы уже говорили, с вами, а.

正如我们之前跟您说过的，啊。

[1:12:52]  Speaker 2

Ну, допустим, про поляризацию излучения, светоделитель, мы с вами уже говорили, что.

比如说，关于辐射的偏振、分光镜，我们已经和您说过了，……

[1:13:16]  Speaker 2

Ещё иногда бывает неудачно, вот на образец у нас идёт сходящийся пучок, вот здесь, допустим, хорошо видно, что на образец пучок сходится, иногда вам это как бы не нужно, иногда вы можете не обращать на это внимание, что ещё?

有时也会出现不理想的情况，比如，照射到我们样品上的是一束会聚光束，这里，比如说，可以很清楚地看到，光束会聚到样品上，有时这可能不是您所需要的，有时您也可以不在意这一点，还有什么呢？

[1:13:28]  Speaker 2

Когда у нас зеркало ходит туда-обратно, у нас всегда оно может немножко вот чуть-чуть так вот шевелиться при своём движении, такие шевеления называют при.

当镜子来回移动时，它在运动过程中总会稍微有点晃动，这种晃动称为……

[1:13:33]  Speaker 2

Которых угол изменяется, угловое положение зеркала, они называются угловые биения.

其中角度变化、镜子的角位置，它们称为角振荡。

[1:13:35]  Speaker 2

Ну, как бы так.

嗯，差不多就是这样。

[1:13:42]  Speaker 2

Бьёт, когда ходит, вот так идёт зеркало, да, не плоско, а аккуратно.

它走动时会敲击，镜子就是这样移动的，对，不是平面地，而是很精确地。

[1:13:46]  Speaker 2

Вот, и из-за этого получается.

所以就产生了这个效果。

[1:13:57]  Speaker 2

Сильно как бы шумящие образцы, значит, что здесь, допустим, неэффективное использование светового потока, что.

强烈发出噪音的样品，说明这里，比如说，光通量的利用效率不高，等等。

[1:14:04]  Speaker 2

Имеется в виду, если мы посмотрим, сейчас сами так посмотрим, так.

意思是，如果我们来看一下，现在自己来看一下，就这样。

[1:14:38]  Speaker 2

Тук-тук-тук, вот, если мы посмотрим на эту схему, то здесь видно, что у нас интерферограмма она составляет только часть, вот только второе слагаемое от всего потока излучения, который попадает на фотоприёмник, а вот это первое слагаемое, оно постоянное, и оно никаким образом нам не формирует наш полезный сигнал, наш оптический спектр.

滴答滴答，如果我们看一下这个图，就会发现，这里的干涉图只占了一部分，也就是入射到光电探测器上的总辐射通量中的第二项，而第一项是恒定的，它不会以任何方式形成我们有用的信号，也就是我们的光谱。

[1:14:45]  Speaker 2

И что ещё?

还有什么？

[1:14:53]  Speaker 2

С какими, значит, проблемами сталкиваются в работе, это остаточные полосы пару воды и углекислого газа.

也就是说，在工作中会遇到哪些问题呢，比如水和二氧化碳的残余谱带。

[1:14:55]  Speaker 2

Что имеется в виду?

这是什么意思？

[1:15:07]  Speaker 2

Значит, вот если посмотреть на этот спектр, а.

也就是说，如果我们看一下这个光谱，啊。

[1:15:11]  Speaker 2

Значит, если.

也就是说，如果……

[1:15:13]  Speaker 2

Мы.

我们。

[1:15:21]  Speaker 2

Пропускаем инфракрасное излучение вот в этой комнате, да, то любое.

我们让红外辐射穿过这个房间，对，任何……

[1:15:25]  Speaker 2

Излучение, оно будет как бы.

辐射，它会像这样。

[1:15:33]  Speaker 2

Реагировать, оно будет поглощаться молекулами, у которых дипольный момент отличен от нуля.

反应时，它会被偶极矩不为零的分子吸收。

[1:15:36]  Speaker 2

Что такое дипольный момент, помните?

什么是偶极矩，还记得吗？

[1:15:45]  Speaker 2

Что такое дипольный момент в молекуле, что такое электрический диполь?

分子中的偶极矩是什么？什么是电偶极子？

[1:15:47]  Speaker 2

Что такое электрический диполь?

什么是电偶极子？

[1:15:48]  Speaker 2

Помните?

还记得吗？

[1:16:03]  Speaker 2

В электрическом диполе у нас с одной стороны положительный заряд, с другой — отрицательный, вот если у нас молекула кислорода, O2, да, у.

在电偶极子中，一侧带正电，另一侧带负电。比如氧气分子 O₂，对，氧。

[1:17:15]  Speaker 2

Неё нет... это не дипольная молекула, а если у нас молекула состоит из разных атомов, то она обладает дипольным моментом, значит, N, допустим, NO, оксид, оксид азота, H, HCl и HCl соляная кислота, они будут дипольными, и, по крайней мере, если мы находимся в этой комнате, что здесь есть? Здесь есть углекислый газ, потому что мы подышали, он вокруг нас, и здесь ещё есть молекулы воды, то есть, значит, ну, здесь, прошу прощения, не с английский, да, то есть water vapor — это вода, а это углекислый газ, и вот эти молекулы, дипольные, они поглощают в двух диапазонах, вот здесь такой спектр, вот этот синий, он имеет вид... ну, не знаю, на что он похож, и вот.

没有它……这不是偶极分子。但如果分子由不同原子组成，就具有偶极矩。比如NO，一氧化氮；HCl，盐酸，这些是偶极分子。至少，如果我们在这个房间里，这里有什么？这里有二氧化碳，因为我们呼吸了，它就在我们周围。这里还有水分子。也就是说，抱歉，不是英语，对，水蒸气是水，这是二氧化碳。这些偶极分子在两个波段吸收。这里有这样的光谱，这个蓝色的，它的形状……嗯，我不知道像什么，就这样。

[1:17:33]  Speaker 2

Эти области синих спектр, это то место, где поглощают атомы углекислого воды, это уголковая молекула, а вот здесь выделена часть, это та область, где поглощают углекислый газ, и обычно.

这些蓝色光谱区域，就是水分子吸收光的地方；水是角形分子。而这里标出的部分，则是二氧化碳气体吸收光的区域，而且通常……

[1:17:59]  Speaker 2

Вот эти полосы, они как бы хорошо очень видны в спектрах, что можно делать, чтобы вот этих полос таких широких в спектрах не было, первый вариант — это вы берёте какой-то сухой воздух, сухую газ какой-то, и.

这些谱带在光谱中非常清晰可见。要消除光谱中这些宽的谱带，第一种方法是取一些干燥的空气或某种干燥气体，然后……

[1:18:46]  Speaker 2

В этот газ он идёт через прибор, у него продувает, и называется purge — это продувка, вот продувается каким-то сухим воздухом, где нет водяных паров, где моноуглекислого газа, вот, и а другой прибор, есть другой вариант, если мы берём и прибор вакуумируем, то есть вот если его корпус, в котором находится и образец, и зеркала откачиваем, вакуумируем, и тогда мы видим, что вот эти вот полосы на зелёном спектре оптически уже нету, да, вот.

这个气体进入仪器时经过一个装置，它会被吹扫，叫做purge，就是吹扫，用某种干燥空气吹扫，其中没有水蒸气，没有二氧化碳气体。还有一种方案，如果我们把仪器抽真空，也就是说，把装有样品和镜子的仪器外壳抽真空，那么我们会看到，在绿色光谱上的这些谱带在光学上已经不存在了，对吧。

[1:18:45]  Speaker 2

Такая вот проблема, а если мы, допустим.

存在这样的问题，而如果我们，比如说。

[1:19:00]  Speaker 2

Если мы купили более простой прибор, и у нас нет рядом насоса, с помощью которого мы можем вот так его вакуумировать, то есть ещё.

如果我们购买了比较简单的仪器，并且附近没有泵，无法用泵对它进行抽真空，那么，还有……

[1:19:03]  Speaker 2

Есть ещё специальные программы.

还有专门的软件。

[1:19:07]  Speaker 2

Спектральные программы, в которых значит.

光谱程序，其中的意思是。

[1:19:41]  Speaker 2

В которых в этих программах существуют теоретические спектры воды и с помощью этих программ мы тоже можем из спектров как бы убрать вот эти полосы, связанные с углекислым газом и с водой, и вот, наверное, я на этом сегодня закончу, немножко пораньше, на следующем занятии вот я, значит, вам расскажу просто, какие бывают...

在这些程序中，存在水的理论光谱，借助这些程序，我们也可以从光谱中去除与二氧化碳和水相关的这些谱带。那么，我想今天就讲到这里，稍微提前一点，下次课上我会简单给大家讲讲有哪些……

[1:19:41]  Speaker 2

Разные по.

不同的……

[1:19:54]  Speaker 2

Форме, скажем так, интерферометр спектрометра, немножко про спектр расскажу, и через две недели мы с вами встретимся и на приборе ещё раз посмотрим, что и как мы можем делать.

形式，比如说，干涉仪、光谱仪，我会稍微讲一下光谱。两周后我们再见面，在仪器上再看看我们能做什么。

[1:20:07]  Speaker 2

То есть я вам присылаю домой презентации, я вам присылаю вопросы, и я вам присылаю книжку с вами.

也就是说，我会把演示文稿发给你们，把问题发给你们，还会把书发给你们。

[1:20:09]  Speaker 2

Вот, и желаю удачи, всё, отдыхайте.

祝大家好运，就这样，休息吧。

[1:20:11]  Speaker 2

Спасибо.

谢谢。

[1:20:20]  Speaker 1

Так, ну-ка.

好，那么。